## List1
LAMBDA CONTROLLER - LCA80, LCP80, LCA90, LCP90
Header: |  |  |  | Revision:
Document: | 1002-0022-14 |  |  | V8.3-0: Added NERNST 450 curve (LSM 11)
Company: | IMFsoft s.r.o. |  |  | V8.4-0: New version of Lambda controller with Current output 4-20mA
Author: | Radek Taraba |  |  | V8.5-0: Added O2 0.0 curve
Date: | 14.06.2023 |  |  | V8.6-0: Added O2 25 curve
ANALOG OUTPUT - CALCULATION FORMULAS
RANGE | LOG 2.5 | NERNST 450 | LAMBDA 1.0 | LINEAR 1.0 | RANGE | O2 1.0 | O2 4.0 | O2 0.0 | O2 25
0-5 [V] | Use Table | LSM11 = AO | LAMBDA = AO | 0,33xAO+0,66 | 0-5 [V] | O2 = 7x(AO-1) | O2 = 2x(AO-4) | O2 = AO | O2 = AO(16/25)
0-10 [V] | Use Table | LSM11 = AO | LAMBDA = AO | 0,33xAO+0,66 | 0-10 [V] | O2 = 7x(AO-1) | O2 = 2x(AO-4) | O2 = AO | O2 = AO(16/25)
0-20 [mA] | Use Table | LSM11 = AO | LAMBDA = AO | 0,33xAO+0,66 | 0-20 [mA] | O2 = 7x(AO-1) | O2 = 2x(AO-4) | O2 = AO | O2 = AO(16/25)
4-20 [mA] | Use Table-4 | LSM11 = AO-4 | LAMBDA = AO-4 | 0,33xAO-3,33 | 4-20 [mA] | O2 = 7x(AO-5) | O2 = 2x(AO-8) | O2 = AO-4 | O2 = AO(16/25)-4
ANALOG OUTPUT - EXAMPLES TABLE
LAMBDA | LOG 2.5 | NERNST 450 | LAMBDA 1.0 | LINEAR 1.0 | O2 [%] | O2 1.0 | O2 4.0 | O2 0.0 | O2 25
OUTPUT | 0-10 [V] | 0-10 [V] | 0-10 [V] | 0-10 [V] | OUTPUT | 0-10 [V] | 4-20 [mA] | 0-10 [V] | 4-20 [mA]
RANGE | 0-20 [mA] | 0-20 [mA] | 0-20 [mA] | 0-20 [mA] | RANGE | 0-20 [mA] |  | 0-20 [mA]
FAILURE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | FAILURE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.7166 | 1.053 | 1 | 0.717 | 0.1498 | -7.65 | 0 | 4.175 | 0 | 4
0.7174 | 1.058 | 0.9997 | 0.717 | 0.1522 | -7.619 | 0 | 4.1905 | 0 | 4
0.7182 | 1.062 | 0.9994 | 0.718 | 0.1546 | -7.59 | 0 | 4.205 | 0 | 4
0.719 | 1.067 | 0.9991 | 0.719 | 0.157 | -7.561 | 0 | 4.2195 | 0 | 4
0.7198 | 1.072 | 0.9988 | 0.72 | 0.1594 | -7.532 | 0 | 4.234 | 0 | 4
0.7205 | 1.076 | 0.9985 | 0.721 | 0.1615 | -7.503 | 0 | 4.2485 | 0 | 4
0.7213 | 1.081 | 0.9982 | 0.721 | 0.1639 | -7.474 | 0 | 4.263 | 0 | 4
0.722 | 1.085 | 0.9979 | 0.722 | 0.166 | -7.445 | 0 | 4.2775 | 0 | 4
0.7228 | 1.09 | 0.9976 | 0.723 | 0.1684 | -7.416 | 0 | 4.292 | 0 | 4
0.7235 | 1.094 | 0.9973 | 0.724 | 0.1705 | -7.387 | 0 | 4.3065 | 0 | 4
0.7243 | 1.099 | 0.997 | 0.724 | 0.1729 | -7.358 | 0 | 4.321 | 0 | 4
0.725 | 1.103 | 0.9967 | 0.725 | 0.175 | -7.329 | 0 | 4.3355 | 0 | 4
0.7258 | 1.108 | 0.9964 | 0.726 | 0.1774 | -7.3 | 0 | 4.35 | 0 | 4
0.7265 | 1.112 | 0.9961 | 0.727 | 0.1795 | -7.271 | 0 | 4.3645 | 0 | 4
0.7273 | 1.117 | 0.9958 | 0.727 | 0.1819 | -7.242 | 0 | 4.379 | 0 | 4
0.728 | 1.121 | 0.9955 | 0.728 | 0.184 | -7.213 | 0 | 4.3935 | 0 | 4
0.7288 | 1.126 | 0.9952 | 0.729 | 0.1864 | -7.184 | 0 | 4.408 | 0 | 4
0.7295 | 1.13 | 0.9949 | 0.73 | 0.1885 | -7.155 | 0 | 4.4225 | 0 | 4
0.7303 | 1.135 | 0.9946 | 0.73 | 0.1909 | -7.126 | 0 | 4.437 | 0 | 4
0.731 | 1.139 | 0.9943 | 0.731 | 0.193 | -7.097 | 0 | 4.4515 | 0 | 4
0.7318 | 1.144 | 0.994 | 0.732 | 0.1954 | -7.068 | 0 | 4.466 | 0 | 4
0.7325 | 1.148 | 0.9937 | 0.733 | 0.1975 | -7.039 | 0 | 4.4805 | 0 | 4
0.7333 | 1.153 | 0.9934 | 0.733 | 0.1999 | -7.01 | 0 | 4.495 | 0 | 4
0.734 | 1.157 | 0.9931 | 0.734 | 0.202 | -6.981 | 0.0027143 | 4.5095 | 0 | 4
0.7348 | 1.161 | 0.9928 | 0.735 | 0.2044 | -6.952 | 0.0068571 | 4.524 | 0 | 4
0.7355 | 1.166 | 0.9925 | 0.736 | 0.2065 | -6.923 | 0.011 | 4.5385 | 0 | 4
0.7363 | 1.17 | 0.9922 | 0.736 | 0.2089 | -6.894 | 0.015143 | 4.553 | 0 | 4
0.737 | 1.175 | 0.9919 | 0.737 | 0.211 | -6.865 | 0.019286 | 4.5675 | 0 | 4
0.7378 | 1.179 | 0.9916 | 0.738 | 0.2134 | -6.836 | 0.023429 | 4.582 | 0 | 4
0.7385 | 1.184 | 0.9913 | 0.739 | 0.2155 | -6.807 | 0.027571 | 4.5965 | 0 | 4
0.7393 | 1.188 | 0.991 | 0.739 | 0.2179 | -6.778 | 0.031714 | 4.611 | 0 | 4
0.74 | 1.192 | 0.9907 | 0.74 | 0.22 | -6.749 | 0.035857 | 4.6255 | 0 | 4
0.7408 | 1.197 | 0.9904 | 0.741 | 0.2224 | -6.72 | 0.04 | 4.64 | 0 | 4
0.7415 | 1.201 | 0.9901 | 0.742 | 0.2245 | -6.69 | 0.044286 | 4.655 | 0 | 4
0.7423 | 1.206 | 0.9898 | 0.742 | 0.2269 | -6.656 | 0.049143 | 4.672 | 0 | 4
0.743 | 1.21 | 0.9895 | 0.743 | 0.229 | -6.622 | 0.054 | 4.689 | 0 | 4
0.7438 | 1.214 | 0.9892 | 0.744 | 0.2314 | -6.588 | 0.058857 | 4.706 | 0 | 4
0.7445 | 1.219 | 0.9889 | 0.745 | 0.2335 | -6.554 | 0.063714 | 4.723 | 0 | 4
0.7453 | 1.223 | 0.9886 | 0.745 | 0.2359 | -6.52 | 0.068571 | 4.74 | 0 | 4
0.746 | 1.227 | 0.9883 | 0.746 | 0.238 | -6.486 | 0.073429 | 4.757 | 0 | 4
0.7468 | 1.232 | 0.988 | 0.747 | 0.2404 | -6.452 | 0.078286 | 4.774 | 0 | 4
0.7475 | 1.236 | 0.9877 | 0.748 | 0.2425 | -6.418 | 0.083143 | 4.791 | 0 | 4
0.7483 | 1.24 | 0.9874 | 0.748 | 0.2449 | -6.384 | 0.088 | 4.808 | 0 | 4
0.749 | 1.245 | 0.9871 | 0.749 | 0.247 | -6.35 | 0.092857 | 4.825 | 0 | 4
0.7498 | 1.249 | 0.9868 | 0.75 | 0.2494 | -6.329 | 0.095857 | 4.8355 | 0 | 4
0.7505 | 1.254 | 0.9865 | 0.751 | 0.2515 | -6.308 | 0.098857 | 4.846 | 0 | 4
0.7513 | 1.258 | 0.9862 | 0.751 | 0.2539 | -6.287 | 0.10186 | 4.8565 | 0 | 4
0.752 | 1.262 | 0.9859 | 0.752 | 0.256 | -6.266 | 0.10486 | 4.867 | 0 | 4
0.7528 | 1.267 | 0.9856 | 0.753 | 0.2584 | -6.245 | 0.10786 | 4.8775 | 0 | 4
0.7535 | 1.271 | 0.9853 | 0.754 | 0.2605 | -6.224 | 0.11086 | 4.888 | 0 | 4
0.7543 | 1.275 | 0.985 | 0.754 | 0.2629 | -6.203 | 0.11386 | 4.8985 | 0 | 4
0.755 | 1.279 | 0.9847 | 0.755 | 0.265 | -6.182 | 0.11686 | 4.909 | 0 | 4
0.7558 | 1.284 | 0.9844 | 0.756 | 0.2674 | -6.161 | 0.11986 | 4.9195 | 0 | 4
0.7565 | 1.288 | 0.9841 | 0.757 | 0.2695 | -6.14 | 0.12286 | 4.93 | 0 | 4
0.7573 | 1.292 | 0.9838 | 0.757 | 0.2719 | -6.119 | 0.12586 | 4.9405 | 0 | 4
0.758 | 1.297 | 0.9835 | 0.758 | 0.274 | -6.098 | 0.12886 | 4.951 | 0 | 4
0.7588 | 1.301 | 0.9832 | 0.759 | 0.2764 | -6.077 | 0.13186 | 4.9615 | 0 | 4
0.7595 | 1.305 | 0.9829 | 0.76 | 0.2785 | -6.056 | 0.13486 | 4.972 | 0 | 4
0.7603 | 1.31 | 0.9826 | 0.76 | 0.2809 | -6.035 | 0.13786 | 4.9825 | 0 | 4
0.761 | 1.314 | 0.9823 | 0.761 | 0.283 | -6.014 | 0.14086 | 4.993 | 0 | 4
0.7618 | 1.318 | 0.982 | 0.762 | 0.2854 | -5.993 | 0.14386 | 5.0035 | 0 | 4
0.7625 | 1.322 | 0.9817 | 0.763 | 0.2875 | -5.972 | 0.14686 | 5.014 | 0 | 4
0.7633 | 1.327 | 0.9814 | 0.763 | 0.2899 | -5.951 | 0.14986 | 5.0245 | 0 | 4
0.764 | 1.331 | 0.9811 | 0.764 | 0.292 | -5.93 | 0.15286 | 5.035 | 0 | 4
0.7648 | 1.335 | 0.9808 | 0.765 | 0.2944 | -5.909 | 0.15586 | 5.0455 | 0 | 4
0.7655 | 1.339 | 0.9805 | 0.766 | 0.2965 | -5.888 | 0.15886 | 5.056 | 0 | 4
0.7663 | 1.344 | 0.9802 | 0.766 | 0.2989 | -5.867 | 0.16186 | 5.0665 | 0 | 4
0.767 | 1.348 | 0.9799 | 0.767 | 0.301 | -5.846 | 0.16486 | 5.077 | 0 | 4
0.7678 | 1.352 | 0.9796 | 0.768 | 0.3034 | -5.825 | 0.16786 | 5.0875 | 0 | 4
0.7685 | 1.356 | 0.9793 | 0.769 | 0.3055 | -5.804 | 0.17086 | 5.098 | 0 | 4
0.7693 | 1.361 | 0.979 | 0.769 | 0.3079 | -5.78 | 0.17429 | 5.11 | 0 | 4
0.77 | 1.365 | 0.9787 | 0.77 | 0.31 | -5.7569 | 0.17759 | 5.1216 | 0 | 4
0.7708 | 1.369 | 0.9784 | 0.771 | 0.3124 | -5.7338 | 0.18089 | 5.1331 | 0 | 4
0.7715 | 1.373 | 0.9781 | 0.772 | 0.3145 | -5.7107 | 0.18419 | 5.1447 | 0 | 4
0.7723 | 1.378 | 0.9778 | 0.772 | 0.3169 | -5.6876 | 0.18749 | 5.1562 | 0 | 4
0.773 | 1.382 | 0.9775 | 0.773 | 0.319 | -5.6645 | 0.19079 | 5.1677 | 0 | 4
0.7738 | 1.386 | 0.9772 | 0.774 | 0.3214 | -5.6414 | 0.19409 | 5.1793 | 0 | 4
0.7745 | 1.39 | 0.9769 | 0.775 | 0.3235 | -5.6183 | 0.19739 | 5.1909 | 0 | 4
0.7753 | 1.394 | 0.9766 | 0.775 | 0.3259 | -5.5952 | 0.20069 | 5.2024 | 0 | 4
0.776 | 1.399 | 0.9763 | 0.776 | 0.328 | -5.5721 | 0.20399 | 5.214 | 0 | 4
0.7768 | 1.403 | 0.976 | 0.777 | 0.3304 | -5.549 | 0.20729 | 5.2255 | 0 | 4
0.7775 | 1.407 | 0.9757 | 0.778 | 0.3325 | -5.5259 | 0.21059 | 5.237 | 0 | 4
0.7783 | 1.411 | 0.9754 | 0.778 | 0.3349 | -5.5028 | 0.21389 | 5.2486 | 0 | 4
0.779 | 1.415 | 0.9751 | 0.779 | 0.337 | -5.4797 | 0.21719 | 5.2601 | 0 | 4
0.7798 | 1.42 | 0.9748 | 0.78 | 0.3394 | -5.4566 | 0.22049 | 5.2717 | 0 | 4
0.7805 | 1.424 | 0.9745 | 0.781 | 0.3415 | -5.4335 | 0.22379 | 5.2832 | 0 | 4
0.7813 | 1.428 | 0.9742 | 0.781 | 0.3439 | -5.4104 | 0.22709 | 5.2948 | 0 | 4
0.782 | 1.432 | 0.9739 | 0.782 | 0.346 | -5.3873 | 0.23039 | 5.3064 | 0 | 4
0.7828 | 1.436 | 0.9736 | 0.783 | 0.3484 | -5.3642 | 0.23369 | 5.3179 | 0 | 4
0.7835 | 1.44 | 0.9733 | 0.784 | 0.3505 | -5.3411 | 0.23699 | 5.3295 | 0 | 4
0.7843 | 1.445 | 0.973 | 0.784 | 0.3529 | -5.318 | 0.24029 | 5.341 | 0 | 4
0.785 | 1.449 | 0.9727 | 0.785 | 0.355 | -5.2949 | 0.24359 | 5.3526 | 0 | 4
0.7858 | 1.453 | 0.9724 | 0.786 | 0.3574 | -5.2718 | 0.24689 | 5.3641 | 0 | 4
0.7865 | 1.457 | 0.9721 | 0.787 | 0.3595 | -5.2487 | 0.25019 | 5.3757 | 0 | 4
0.7873 | 1.461 | 0.9718 | 0.787 | 0.3619 | -5.2256 | 0.25349 | 5.3872 | 0 | 4
0.788 | 1.465 | 0.9715 | 0.788 | 0.364 | -5.2025 | 0.25679 | 5.3988 | 0 | 4
0.7888 | 1.469 | 0.9712 | 0.789 | 0.3664 | -5.1794 | 0.26009 | 5.4103 | 0 | 4
0.7895 | 1.474 | 0.9709 | 0.79 | 0.3685 | -5.1563 | 0.26339 | 5.4219 | 0 | 4
0.7903 | 1.478 | 0.9706 | 0.79 | 0.3709 | -5.1332 | 0.26669 | 5.4334 | 0 | 4
0.791 | 1.482 | 0.9703 | 0.791 | 0.373 | -5.1101 | 0.26999 | 5.445 | 0 | 4
0.7918 | 1.486 | 0.97 | 0.792 | 0.3754 | -5.087 | 0.27329 | 5.4565 | 0 | 4
0.7925 | 1.49 | 0.9697 | 0.793 | 0.3775 | -5.0639 | 0.27659 | 5.4681 | 0 | 4
0.7933 | 1.494 | 0.9694 | 0.793 | 0.3799 | -5.0408 | 0.27989 | 5.4796 | 0 | 4
0.794 | 1.498 | 0.9691 | 0.794 | 0.382 | -5.0177 | 0.28319 | 5.4912 | 0 | 4
0.7948 | 1.502 | 0.9688 | 0.795 | 0.3844 | -4.9946 | 0.28649 | 5.5027 | 0 | 4
0.7955 | 1.506 | 0.9685 | 0.796 | 0.3865 | -4.9715 | 0.28979 | 5.5143 | 0 | 4
0.7963 | 1.51 | 0.9682 | 0.796 | 0.3889 | -4.9484 | 0.29309 | 5.5258 | 0 | 4
0.797 | 1.515 | 0.9679 | 0.797 | 0.391 | -4.9253 | 0.29639 | 5.5374 | 0 | 4
0.7978 | 1.519 | 0.9676 | 0.798 | 0.3934 | -4.9022 | 0.29969 | 5.5489 | 0 | 4
0.7985 | 1.523 | 0.9673 | 0.799 | 0.3955 | -4.8791 | 0.30299 | 5.5605 | 0 | 4
0.7993 | 1.527 | 0.967 | 0.799 | 0.3979 | -4.856 | 0.30629 | 5.572 | 0 | 4
0.8 | 1.531 | 0.9667 | 0.8 | 0.4 | -4.83 | 0.31 | 5.585 | 0 | 4
0.8009 | 1.536 | 0.9664 | 0.801 | 0.4027 | -4.8056 | 0.31349 | 5.5972 | 0 | 4
0.8017 | 1.54 | 0.9661 | 0.802 | 0.4051 | -4.7812 | 0.31697 | 5.6094 | 0 | 4
0.8026 | 1.545 | 0.9655 | 0.803 | 0.4078 | -4.7568 | 0.32046 | 5.6216 | 0 | 4
0.8034 | 1.549 | 0.9649 | 0.803 | 0.4102 | -4.7324 | 0.32394 | 5.6338 | 0 | 4
0.8043 | 1.554 | 0.9643 | 0.804 | 0.4129 | -4.708 | 0.32743 | 5.646 | 0 | 4
0.8051 | 1.558 | 0.9637 | 0.805 | 0.4153 | -4.6836 | 0.33091 | 5.6582 | 0 | 4
0.806 | 1.563 | 0.9631 | 0.806 | 0.418 | -4.6592 | 0.3344 | 5.6704 | 0 | 4
0.8068 | 1.568 | 0.9625 | 0.807 | 0.4204 | -4.6348 | 0.33789 | 5.6826 | 0 | 4
0.8077 | 1.572 | 0.9619 | 0.808 | 0.4231 | -4.6104 | 0.34137 | 5.6948 | 0 | 4
0.8085 | 1.577 | 0.9613 | 0.809 | 0.4255 | -4.586 | 0.34486 | 5.707 | 0 | 4
0.8094 | 1.581 | 0.9607 | 0.809 | 0.4282 | -4.5616 | 0.34834 | 5.7192 | 0 | 4
0.8102 | 1.586 | 0.9601 | 0.81 | 0.4306 | -4.5372 | 0.35183 | 5.7314 | 0 | 4
0.8111 | 1.59 | 0.9595 | 0.811 | 0.4333 | -4.5128 | 0.35531 | 5.7436 | 0 | 4
0.8119 | 1.595 | 0.9589 | 0.812 | 0.4357 | -4.4884 | 0.3588 | 5.7558 | 0 | 4
0.8128 | 1.6 | 0.9583 | 0.813 | 0.4384 | -4.464 | 0.36229 | 5.768 | 0 | 4
0.8136 | 1.604 | 0.9577 | 0.814 | 0.4408 | -4.4396 | 0.36577 | 5.7802 | 0 | 4
0.8145 | 1.609 | 0.9571 | 0.814 | 0.4435 | -4.4152 | 0.36926 | 5.7924 | 0 | 4
0.8153 | 1.613 | 0.9565 | 0.815 | 0.4459 | -4.3908 | 0.37274 | 5.8046 | 0 | 4
0.8162 | 1.618 | 0.9559 | 0.816 | 0.4486 | -4.3664 | 0.37623 | 5.8168 | 0 | 4
0.817 | 1.622 | 0.9553 | 0.817 | 0.451 | -4.342 | 0.37971 | 5.829 | 0 | 4
0.8178 | 1.626 | 0.9547 | 0.818 | 0.4534 | -4.3176 | 0.3832 | 5.8412 | 0 | 4
0.8185 | 1.63 | 0.9541 | 0.819 | 0.4555 | -4.2932 | 0.38669 | 5.8534 | 0 | 4
0.8193 | 1.634 | 0.9535 | 0.819 | 0.4579 | -4.2688 | 0.39017 | 5.8656 | 0 | 4
0.82 | 1.638 | 0.9529 | 0.82 | 0.46 | -4.2444 | 0.39366 | 5.8778 | 0 | 4
0.8209 | 1.643 | 0.9523 | 0.821 | 0.4627 | -4.22 | 0.39714 | 5.89 | 0 | 4
0.8218 | 1.647 | 0.9517 | 0.822 | 0.4654 | -4.1956 | 0.40063 | 5.9022 | 0 | 4
0.8226 | 1.652 | 0.9511 | 0.823 | 0.4678 | -4.1712 | 0.40411 | 5.9144 | 0 | 4
0.8235 | 1.657 | 0.9505 | 0.824 | 0.4705 | -4.1468 | 0.4076 | 5.9266 | 0 | 4
0.8244 | 1.661 | 0.9499 | 0.824 | 0.4732 | -4.1224 | 0.41109 | 5.9388 | 0 | 4
0.8253 | 1.666 | 0.9493 | 0.825 | 0.4759 | -4.098 | 0.41457 | 5.951 | 0 | 4
0.8261 | 1.67 | 0.9487 | 0.826 | 0.4783 | -4.0736 | 0.41806 | 5.9632 | 0 | 4
0.827 | 1.675 | 0.9481 | 0.827 | 0.481 | -4.0492 | 0.42154 | 5.9754 | 0 | 4
0.8279 | 1.68 | 0.9475 | 0.828 | 0.4837 | -4.0248 | 0.42503 | 5.9876 | 0 | 4
0.8288 | 1.684 | 0.9469 | 0.829 | 0.4864 | -4.0004 | 0.42851 | 5.9998 | 0 | 4
0.8296 | 1.689 | 0.9464 | 0.83 | 0.4888 | -3.976 | 0.432 | 6.012 | 0 | 4
0.8305 | 1.693 | 0.9452 | 0.831 | 0.4915 | -3.9516 | 0.43549 | 6.0242 | 0 | 4
0.8314 | 1.698 | 0.944 | 0.831 | 0.4942 | -3.9272 | 0.43897 | 6.0364 | 0 | 4
0.8323 | 1.703 | 0.9428 | 0.832 | 0.4969 | -3.9028 | 0.44246 | 6.0486 | 0 | 4
0.8331 | 1.707 | 0.9416 | 0.833 | 0.4993 | -3.88 | 0.44571 | 6.06 | 0 | 4
0.834 | 1.712 | 0.9404 | 0.834 | 0.502 | -3.8527 | 0.44961 | 6.0736 | 0 | 4
0.8349 | 1.716 | 0.9392 | 0.835 | 0.5047 | -3.8254 | 0.45351 | 6.0873 | 0 | 4
0.8358 | 1.721 | 0.938 | 0.836 | 0.5074 | -3.7981 | 0.45741 | 6.101 | 0 | 4
0.8366 | 1.725 | 0.9368 | 0.837 | 0.5098 | -3.7708 | 0.46131 | 6.1146 | 0 | 4
0.8375 | 1.73 | 0.9356 | 0.838 | 0.5125 | -3.7435 | 0.46521 | 6.1282 | 0 | 4
0.8384 | 1.734 | 0.9344 | 0.838 | 0.5152 | -3.7162 | 0.46911 | 6.1419 | 0 | 4
0.8393 | 1.739 | 0.9332 | 0.839 | 0.5179 | -3.6889 | 0.47301 | 6.1555 | 0 | 4
0.8401 | 1.743 | 0.932 | 0.84 | 0.5203 | -3.6616 | 0.47691 | 6.1692 | 0 | 4
0.841 | 1.748 | 0.9308 | 0.841 | 0.523 | -3.6343 | 0.48081 | 6.1829 | 0 | 4
0.8419 | 1.752 | 0.9296 | 0.842 | 0.5257 | -3.607 | 0.48471 | 6.1965 | 0 | 4
0.8428 | 1.757 | 0.9284 | 0.843 | 0.5284 | -3.5797 | 0.48861 | 6.2102 | 0 | 4
0.8436 | 1.761 | 0.9272 | 0.844 | 0.5308 | -3.5524 | 0.49251 | 6.2238 | 0 | 4
0.8445 | 1.766 | 0.926 | 0.845 | 0.5335 | -3.5251 | 0.49641 | 6.2374 | 0 | 4
0.8454 | 1.77 | 0.9248 | 0.845 | 0.5362 | -3.4978 | 0.50031 | 6.2511 | 0 | 4
0.8463 | 1.775 | 0.9236 | 0.846 | 0.5389 | -3.4705 | 0.50421 | 6.2648 | 0 | 4
0.8471 | 1.779 | 0.9224 | 0.847 | 0.5413 | -3.4432 | 0.50811 | 6.2784 | 0 | 4
0.848 | 1.784 | 0.9212 | 0.848 | 0.544 | -3.4159 | 0.51201 | 6.292 | 0 | 4
0.8489 | 1.789 | 0.92 | 0.849 | 0.5467 | -3.3886 | 0.51591 | 6.3057 | 0 | 4
0.8499 | 1.793 | 0.9188 | 0.85 | 0.5497 | -3.36 | 0.52 | 6.32 | 0 | 4
0.8508 | 1.798 | 0.9176 | 0.851 | 0.5524 | -3.34 | 0.52286 | 6.33 | 0 | 4
0.8517 | 1.803 | 0.9164 | 0.852 | 0.5551 | -3.32 | 0.52571 | 6.34 | 0 | 4
0.8526 | 1.808 | 0.9152 | 0.853 | 0.5578 | -3.3 | 0.52857 | 6.35 | 0 | 4
0.8536 | 1.812 | 0.914 | 0.854 | 0.5608 | -3.28 | 0.53143 | 6.36 | 0 | 4
0.8545 | 1.817 | 0.9128 | 0.854 | 0.5635 | -3.26 | 0.53429 | 6.37 | 0 | 4
0.8554 | 1.822 | 0.9116 | 0.855 | 0.5662 | -3.24 | 0.53714 | 6.38 | 0 | 4
0.8563 | 1.826 | 0.9104 | 0.856 | 0.5689 | -3.22 | 0.54 | 6.39 | 0 | 4
0.8573 | 1.831 | 0.9092 | 0.857 | 0.5719 | -3.2 | 0.54286 | 6.4 | 0 | 4
0.8582 | 1.836 | 0.908 | 0.858 | 0.5746 | -3.18 | 0.54571 | 6.41 | 0 | 4
0.8591 | 1.84 | 0.9068 | 0.859 | 0.5773 | -3.16 | 0.54857 | 6.42 | 0 | 4
0.86 | 1.845 | 0.9056 | 0.86 | 0.58 | -3.14 | 0.55143 | 6.43 | 0 | 4
0.861 | 1.85 | 0.9044 | 0.861 | 0.583 | -3.12 | 0.55429 | 6.44 | 0 | 4
0.8619 | 1.854 | 0.9032 | 0.862 | 0.5857 | -3.1 | 0.55714 | 6.45 | 0 | 4
0.8628 | 1.859 | 0.902 | 0.863 | 0.5884 | -3.08 | 0.56 | 6.46 | 0 | 4
0.8637 | 1.864 | 0.9008 | 0.864 | 0.5911 | -3.06 | 0.56286 | 6.47 | 0 | 4
0.8647 | 1.868 | 0.8996 | 0.865 | 0.5941 | -3.04 | 0.56571 | 6.48 | 0 | 4
0.8656 | 1.873 | 0.8984 | 0.866 | 0.5968 | -3.02 | 0.56857 | 6.49 | 0 | 4
0.8665 | 1.878 | 0.8972 | 0.867 | 0.5995 | -3 | 0.57143 | 6.5 | 0 | 4
0.8674 | 1.882 | 0.896 | 0.867 | 0.6022 | -2.98 | 0.57429 | 6.51 | 0 | 4
0.8684 | 1.887 | 0.8948 | 0.868 | 0.6052 | -2.96 | 0.57714 | 6.52 | 0 | 4
0.8693 | 1.892 | 0.8936 | 0.869 | 0.6079 | -2.94 | 0.58 | 6.53 | 0 | 4
0.8702 | 1.896 | 0.8924 | 0.87 | 0.6106 | -2.92 | 0.58286 | 6.54 | 0 | 4
0.8711 | 1.901 | 0.8912 | 0.871 | 0.6133 | -2.8897 | 0.58719 | 6.5552 | 0 | 4
0.8721 | 1.905 | 0.89 | 0.872 | 0.6163 | -2.8594 | 0.59151 | 6.5703 | 0 | 4
0.873 | 1.91 | 0.8888 | 0.873 | 0.619 | -2.8291 | 0.59584 | 6.5854 | 0 | 4
0.8739 | 1.915 | 0.8876 | 0.874 | 0.6217 | -2.7988 | 0.60017 | 6.6006 | 0 | 4
0.8748 | 1.919 | 0.8864 | 0.875 | 0.6244 | -2.7685 | 0.6045 | 6.6158 | 0 | 4
0.8758 | 1.924 | 0.8852 | 0.876 | 0.6274 | -2.7382 | 0.60883 | 6.6309 | 0 | 4
0.8767 | 1.928 | 0.884 | 0.877 | 0.6301 | -2.7079 | 0.61316 | 6.646 | 0 | 4
0.8776 | 1.933 | 0.8828 | 0.878 | 0.6328 | -2.6776 | 0.61749 | 6.6612 | 0 | 4
0.8785 | 1.938 | 0.8816 | 0.879 | 0.6355 | -2.6473 | 0.62181 | 6.6764 | 0 | 4
0.8795 | 1.942 | 0.8804 | 0.879 | 0.6385 | -2.617 | 0.62614 | 6.6915 | 0 | 4
0.8804 | 1.947 | 0.8792 | 0.88 | 0.6412 | -2.5867 | 0.63047 | 6.7066 | 0 | 4
0.8813 | 1.951 | 0.878 | 0.881 | 0.6439 | -2.5564 | 0.6348 | 6.7218 | 0 | 4
0.8822 | 1.956 | 0.8768 | 0.882 | 0.6466 | -2.5261 | 0.63913 | 6.737 | 0 | 4
0.8832 | 1.96 | 0.8756 | 0.883 | 0.6496 | -2.4958 | 0.64346 | 6.7521 | 0 | 4
0.8841 | 1.965 | 0.8744 | 0.884 | 0.6523 | -2.4655 | 0.64779 | 6.7672 | 0 | 4
0.885 | 1.969 | 0.8732 | 0.885 | 0.655 | -2.4352 | 0.65211 | 6.7824 | 0 | 4
0.8859 | 1.974 | 0.872 | 0.886 | 0.6577 | -2.4049 | 0.65644 | 6.7976 | 0 | 4
0.8869 | 1.979 | 0.8708 | 0.887 | 0.6607 | -2.3746 | 0.66077 | 6.8127 | 0 | 4
0.8878 | 1.983 | 0.8696 | 0.888 | 0.6634 | -2.3443 | 0.6651 | 6.8278 | 0 | 4
0.8887 | 1.988 | 0.8684 | 0.889 | 0.6661 | -2.314 | 0.66943 | 6.843 | 0 | 4
0.8896 | 1.992 | 0.8672 | 0.89 | 0.6688 | -2.2837 | 0.67376 | 6.8582 | 0 | 4
0.8906 | 1.997 | 0.866 | 0.891 | 0.6718 | -2.2534 | 0.67809 | 6.8733 | 0 | 4
0.8915 | 2.001 | 0.8648 | 0.891 | 0.6745 | -2.2231 | 0.68241 | 6.8884 | 0 | 4
0.8924 | 2.006 | 0.8636 | 0.892 | 0.6772 | -2.1928 | 0.68674 | 6.9036 | 0 | 4
0.8933 | 2.01 | 0.8624 | 0.893 | 0.6799 | -2.1625 | 0.69107 | 6.9188 | 0 | 4
0.8943 | 2.015 | 0.8612 | 0.894 | 0.6829 | -2.1322 | 0.6954 | 6.9339 | 0 | 4
0.8952 | 2.019 | 0.86 | 0.895 | 0.6856 | -2.1019 | 0.69973 | 6.949 | 0 | 4
0.8961 | 2.024 | 0.8588 | 0.896 | 0.6883 | -2.0716 | 0.70406 | 6.9642 | 0 | 4
0.8971 | 2.028 | 0.8576 | 0.897 | 0.6913 | -2.0413 | 0.70839 | 6.9794 | 0 | 4
0.8981 | 2.033 | 0.8564 | 0.898 | 0.6943 | -2.011 | 0.71271 | 6.9945 | 0 | 4
0.899 | 2.038 | 0.8552 | 0.899 | 0.697 | -1.9807 | 0.71704 | 7.0097 | 0 | 4
0.9 | 2.042 | 0.854 | 0.9 | 0.7 | -1.95 | 0.72143 | 7.025 | 0 | 4
0.9011 | 2.047 | 0.8528 | 0.901 | 0.7033 | -1.9296 | 0.72434 | 7.0352 | 0 | 4
0.9021 | 2.053 | 0.8516 | 0.902 | 0.7063 | -1.9092 | 0.72726 | 7.0454 | 0 | 4
0.9032 | 2.058 | 0.8504 | 0.903 | 0.7096 | -1.8888 | 0.73017 | 7.0556 | 0 | 4
0.9042 | 2.063 | 0.8492 | 0.904 | 0.7126 | -1.8684 | 0.73309 | 7.0658 | 0 | 4
0.9053 | 2.068 | 0.848 | 0.905 | 0.7159 | -1.848 | 0.736 | 7.076 | 0 | 4
0.9063 | 2.073 | 0.8468 | 0.906 | 0.7189 | -1.8276 | 0.73891 | 7.0862 | 0 | 4
0.9074 | 2.078 | 0.8456 | 0.907 | 0.7222 | -1.8072 | 0.74183 | 7.0964 | 0 | 4
0.9084 | 2.083 | 0.8444 | 0.908 | 0.7252 | -1.7868 | 0.74474 | 7.1066 | 0 | 4
0.9095 | 2.088 | 0.8432 | 0.909 | 0.7285 | -1.7664 | 0.74766 | 7.1168 | 0 | 4
0.9105 | 2.093 | 0.842 | 0.911 | 0.7315 | -1.746 | 0.75057 | 7.127 | 0 | 4
0.9116 | 2.098 | 0.8408 | 0.912 | 0.7348 | -1.7256 | 0.75349 | 7.1372 | 0 | 4
0.9126 | 2.103 | 0.8396 | 0.913 | 0.7378 | -1.7052 | 0.7564 | 7.1474 | 0 | 4
0.9137 | 2.108 | 0.8384 | 0.914 | 0.7411 | -1.6848 | 0.75931 | 7.1576 | 0 | 4
0.9147 | 2.113 | 0.8372 | 0.915 | 0.7441 | -1.6644 | 0.76223 | 7.1678 | 0 | 4
0.9158 | 2.118 | 0.836 | 0.916 | 0.7474 | -1.644 | 0.76514 | 7.178 | 0 | 4
0.9168 | 2.123 | 0.8348 | 0.917 | 0.7504 | -1.6236 | 0.76806 | 7.1882 | 0 | 4
0.9179 | 2.128 | 0.8336 | 0.918 | 0.7537 | -1.6032 | 0.77097 | 7.1984 | 0 | 4
0.9189 | 2.133 | 0.8324 | 0.919 | 0.7567 | -1.5828 | 0.77389 | 7.2086 | 0 | 4
0.92 | 2.138 | 0.8312 | 0.92 | 0.76 | -1.5624 | 0.7768 | 7.2188 | 0 | 4
0.921 | 2.143 | 0.83 | 0.921 | 0.763 | -1.542 | 0.77971 | 7.229 | 0 | 4
0.9221 | 2.148 | 0.8288 | 0.922 | 0.7663 | -1.5216 | 0.78263 | 7.2392 | 0 | 4
0.9231 | 2.152 | 0.8276 | 0.923 | 0.7693 | -1.5012 | 0.78554 | 7.2494 | 0 | 4
0.9242 | 2.157 | 0.8264 | 0.924 | 0.7726 | -1.4808 | 0.78846 | 7.2596 | 0 | 4
0.9252 | 2.162 | 0.8252 | 0.925 | 0.7756 | -1.4604 | 0.79137 | 7.2698 | 0 | 4
0.9263 | 2.167 | 0.824 | 0.926 | 0.7789 | -1.44 | 0.79429 | 7.28 | 0 | 4
0.9273 | 2.172 | 0.8228 | 0.927 | 0.7819 | -1.4196 | 0.7972 | 7.2902 | 0 | 4
0.9284 | 2.177 | 0.8216 | 0.928 | 0.7852 | -1.3992 | 0.80011 | 7.3004 | 0 | 4
0.9294 | 2.182 | 0.8204 | 0.929 | 0.7882 | -1.3788 | 0.80303 | 7.3106 | 0 | 4
0.9305 | 2.187 | 0.8192 | 0.93 | 0.7915 | -1.3584 | 0.80594 | 7.3208 | 0 | 4
0.9315 | 2.192 | 0.818 | 0.932 | 0.7945 | -1.338 | 0.80886 | 7.331 | 0 | 4
0.9326 | 2.197 | 0.8168 | 0.933 | 0.7978 | -1.3176 | 0.81177 | 7.3412 | 0 | 4
0.9336 | 2.202 | 0.8156 | 0.934 | 0.8008 | -1.2972 | 0.81469 | 7.3514 | 0 | 4
0.9347 | 2.206 | 0.8144 | 0.935 | 0.8041 | -1.2768 | 0.8176 | 7.3616 | 0 | 4
0.9357 | 2.211 | 0.8132 | 0.936 | 0.8071 | -1.2564 | 0.82051 | 7.3718 | 0 | 4
0.9368 | 2.216 | 0.812 | 0.937 | 0.8104 | -1.236 | 0.82343 | 7.382 | 0 | 4
0.9378 | 2.221 | 0.8108 | 0.938 | 0.8134 | -1.2156 | 0.82634 | 7.3922 | 0 | 4
0.9389 | 2.226 | 0.8094 | 0.939 | 0.8167 | -1.1952 | 0.82926 | 7.4024 | 0 | 4
0.9399 | 2.231 | 0.8078 | 0.94 | 0.8197 | -1.1748 | 0.83217 | 7.4126 | 0 | 4
0.941 | 2.236 | 0.806 | 0.941 | 0.823 | -1.1544 | 0.83509 | 7.4228 | 0 | 4
0.942 | 2.241 | 0.804 | 0.942 | 0.826 | -1.134 | 0.838 | 7.433 | 0 | 4
0.9431 | 2.245 | 0.8018 | 0.943 | 0.8293 | -1.1136 | 0.84091 | 7.4432 | 0 | 4
0.9441 | 2.25 | 0.7994 | 0.944 | 0.8323 | -1.0932 | 0.84383 | 7.4534 | 0 | 4
0.9452 | 2.255 | 0.7968 | 0.945 | 0.8356 | -1.0728 | 0.84674 | 7.4636 | 0 | 4
0.9462 | 2.26 | 0.794 | 0.946 | 0.8386 | -1.0524 | 0.84966 | 7.4738 | 0 | 4
0.9472 | 2.264 | 0.791 | 0.947 | 0.8416 | -1.032 | 0.85257 | 7.484 | 0 | 4
0.9481 | 2.269 | 0.7878 | 0.948 | 0.8443 | -1.0116 | 0.85549 | 7.4942 | 0 | 4
0.9491 | 2.273 | 0.7844 | 0.949 | 0.8473 | -0.9912 | 0.8584 | 7.5044 | 0 | 4
0.95 | 2.277 | 0.7808 | 0.95 | 0.85 | -0.97 | 0.86143 | 7.515 | 0 | 4
0.9511 | 2.282 | 0.777 | 0.951 | 0.8533 | -0.9431 | 0.86527 | 7.5284 | 0 | 4
0.9523 | 2.288 | 0.773 | 0.952 | 0.8569 | -0.9162 | 0.86911 | 7.5419 | 0 | 4
0.9534 | 2.293 | 0.768 | 0.953 | 0.8602 | -0.8893 | 0.87296 | 7.5553 | 0 | 4
0.9545 | 2.298 | 0.765 | 0.955 | 0.8635 | -0.8624 | 0.8768 | 7.5688 | 0 | 4
0.9556 | 2.303 | 0.762 | 0.956 | 0.8668 | -0.8355 | 0.88064 | 7.5823 | 0 | 4
0.9568 | 2.308 | 0.759 | 0.957 | 0.8704 | -0.8086 | 0.88449 | 7.5957 | 0 | 4
0.9579 | 2.313 | 0.756 | 0.958 | 0.8737 | -0.7817 | 0.88833 | 7.6091 | 0 | 4
0.959 | 2.318 | 0.753 | 0.959 | 0.877 | -0.7548 | 0.89217 | 7.6226 | 0 | 4
0.9601 | 2.323 | 0.749 | 0.96 | 0.8803 | -0.7279 | 0.89601 | 7.636 | 0 | 4
0.9613 | 2.328 | 0.744 | 0.961 | 0.8839 | -0.701 | 0.89986 | 7.6495 | 0 | 4
0.9624 | 2.333 | 0.738 | 0.962 | 0.8872 | -0.6741 | 0.9037 | 7.6629 | 0 | 4
0.9635 | 2.339 | 0.731 | 0.964 | 0.8905 | -0.6472 | 0.90754 | 7.6764 | 0 | 4
0.9646 | 2.344 | 0.7225 | 0.965 | 0.8938 | -0.6203 | 0.91139 | 7.6898 | 0 | 4
0.9658 | 2.349 | 0.713 | 0.966 | 0.8974 | -0.5934 | 0.91523 | 7.7033 | 0 | 4
0.9669 | 2.354 | 0.7028 | 0.967 | 0.9007 | -0.5665 | 0.91907 | 7.7167 | 0 | 4
0.968 | 2.359 | 0.692 | 0.968 | 0.904 | -0.5396 | 0.92291 | 7.7302 | 0 | 4
0.9698 | 2.367 | 0.6808 | 0.97 | 0.9094 | -0.5127 | 0.92676 | 7.7436 | 0 | 4
0.9715 | 2.374 | 0.6692 | 0.972 | 0.9145 | -0.4858 | 0.9306 | 7.7571 | 0 | 4
0.9733 | 2.382 | 0.6572 | 0.973 | 0.9199 | -0.4589 | 0.93444 | 7.7706 | 0 | 4
0.975 | 2.39 | 0.6448 | 0.975 | 0.925 | -0.432 | 0.93829 | 7.784 | 0 | 4
0.9768 | 2.398 | 0.632 | 0.977 | 0.9304 | -0.4051 | 0.94213 | 7.7974 | 0 | 4
0.9785 | 2.406 | 0.6188 | 0.979 | 0.9355 | -0.3782 | 0.94597 | 7.8109 | 0 | 4
0.9803 | 2.413 | 0.6052 | 0.98 | 0.9409 | -0.3513 | 0.94981 | 7.8243 | 0 | 4
0.982 | 2.421 | 0.5916 | 0.982 | 0.946 | -0.3244 | 0.95366 | 7.8378 | 0 | 4
0.9838 | 2.429 | 0.578 | 0.984 | 0.9514 | -0.2975 | 0.9575 | 7.8512 | 0 | 4
0.9855 | 2.437 | 0.5644 | 0.986 | 0.9565 | -0.2706 | 0.96134 | 7.8647 | 0 | 4
0.9873 | 2.444 | 0.5508 | 0.987 | 0.9619 | -0.2437 | 0.96519 | 7.8781 | 0 | 4
0.989 | 2.452 | 0.5372 | 0.989 | 0.967 | -0.2168 | 0.96903 | 7.8916 | 0 | 4
0.9908 | 2.46 | 0.5236 | 0.991 | 0.9724 | -0.1899 | 0.97287 | 7.905 | 0 | 4
0.9925 | 2.467 | 0.51 | 0.993 | 0.9775 | -0.163 | 0.97671 | 7.9185 | 0 | 4
0.9943 | 2.475 | 0.4956 | 0.994 | 0.9829 | -0.1361 | 0.98056 | 7.9319 | 0 | 4
0.996 | 2.483 | 0.482 | 0.996 | 0.988 | -0.1092 | 0.9844 | 7.9454 | 0 | 4
0.997 | 2.487 | 0.474 | 0.997 | 0.991 | -0.0823 | 0.98824 | 7.9588 | 0 | 4
0.998 | 2.491 | 0.466 | 0.998 | 0.994 | -0.0554 | 0.99209 | 7.9723 | 0 | 4
0.999 | 2.496 | 0.458 | 0.999 | 0.997 | -0.0285 | 0.99593 | 7.9857 | 0 | 4
1 | 2.5 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4
1.0025 | 2.504 | 0.43 | 1.003 | 1.0075 | 0.04 | 1.0057 | 8.02 | 0.04 | 4.0256
1.005 | 2.507 | 0.41 | 1.005 | 1.015 | 0.08 | 1.0114 | 8.04 | 0.08 | 4.0512
1.0075 | 2.511 | 0.39 | 1.008 | 1.0225 | 0.12 | 1.0171 | 8.06 | 0.12 | 4.0768
1.01 | 2.514 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 0.16 | 1.0229 | 8.08 | 0.16 | 4.1024
1.0125 | 2.518 | 0.35 | 1.013 | 1.0375 | 0.2 | 1.0286 | 8.1 | 0.2 | 4.128
1.015 | 2.522 | 0.33 | 1.015 | 1.045 | 0.24 | 1.0343 | 8.12 | 0.24 | 4.1536
1.0175 | 2.525 | 0.31 | 1.018 | 1.0525 | 0.28 | 1.04 | 8.14 | 0.28 | 4.1792
1.02 | 2.529 | 0.29 | 1.02 | 1.06 | 0.32 | 1.0457 | 8.16 | 0.32 | 4.2048
1.022 | 2.532 | 0.272 | 1.022 | 1.066 | 0.36 | 1.0514 | 8.18 | 0.36 | 4.2304
1.024 | 2.534 | 0.255 | 1.024 | 1.072 | 0.4 | 1.0571 | 8.2 | 0.4 | 4.256
1.026 | 2.537 | 0.239 | 1.026 | 1.078 | 0.44 | 1.0629 | 8.22 | 0.44 | 4.2816
1.028 | 2.54 | 0.224 | 1.028 | 1.084 | 0.48 | 1.0686 | 8.24 | 0.48 | 4.3072
1.03 | 2.543 | 0.21 | 1.03 | 1.09 | 0.52 | 1.0743 | 8.26 | 0.52 | 4.3328
1.032 | 2.546 | 0.197 | 1.032 | 1.096 | 0.56 | 1.08 | 8.28 | 0.56 | 4.3584
1.034 | 2.548 | 0.185 | 1.034 | 1.102 | 0.6 | 1.0857 | 8.3 | 0.6 | 4.384
1.036 | 2.551 | 0.174 | 1.036 | 1.108 | 0.64 | 1.0914 | 8.32 | 0.64 | 4.4096
1.038 | 2.554 | 0.164 | 1.038 | 1.114 | 0.68 | 1.0971 | 8.34 | 0.68 | 4.4352
1.04 | 2.557 | 0.155 | 1.04 | 1.12 | 0.72 | 1.1029 | 8.36 | 0.72 | 4.4608
1.042 | 2.56 | 0.147 | 1.042 | 1.126 | 0.76 | 1.1086 | 8.38 | 0.76 | 4.4864
1.044 | 2.562 | 0.14 | 1.044 | 1.132 | 0.8 | 1.1143 | 8.4 | 0.8 | 4.512
1.046 | 2.565 | 0.134 | 1.046 | 1.138 | 0.84 | 1.12 | 8.42 | 0.84 | 4.5376
1.048 | 2.568 | 0.129 | 1.048 | 1.144 | 0.88 | 1.1257 | 8.44 | 0.88 | 4.5632
1.05 | 2.571 | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 0.92 | 1.1314 | 8.46 | 0.92 | 4.5888
1.052 | 2.574 | 0.122 | 1.052 | 1.156 | 0.96 | 1.1371 | 8.48 | 0.96 | 4.6144
1.0544 | 2.577 | 0.12 | 1.054 | 1.1632 | 1 | 1.1429 | 8.5 | 1 | 4.64
1.0568 | 2.58 | 0.1185 | 1.057 | 1.1704 | 1.04 | 1.1486 | 8.52 | 1.04 | 4.6656
1.0592 | 2.583 | 0.117 | 1.059 | 1.1776 | 1.08 | 1.1543 | 8.54 | 1.08 | 4.6912
1.0616 | 2.587 | 0.1155 | 1.062 | 1.1848 | 1.12 | 1.16 | 8.56 | 1.12 | 4.7168
1.064 | 2.59 | 0.114 | 1.064 | 1.192 | 1.16 | 1.1657 | 8.58 | 1.16 | 4.7424
1.0664 | 2.593 | 0.1124 | 1.066 | 1.1992 | 1.2 | 1.1714 | 8.6 | 1.2 | 4.768
1.0688 | 2.597 | 0.1108 | 1.069 | 1.2064 | 1.24 | 1.1771 | 8.62 | 1.24 | 4.7936
1.0712 | 2.6 | 0.1092 | 1.071 | 1.2136 | 1.28 | 1.1829 | 8.64 | 1.28 | 4.8192
1.0736 | 2.603 | 0.1076 | 1.074 | 1.2208 | 1.32 | 1.1886 | 8.66 | 1.32 | 4.8448
1.076 | 2.606 | 0.106 | 1.076 | 1.228 | 1.36 | 1.1943 | 8.68 | 1.36 | 4.8704
1.0784 | 2.609 | 0.1044 | 1.078 | 1.2352 | 1.4 | 1.2 | 8.7 | 1.4 | 4.896
1.0808 | 2.613 | 0.1028 | 1.081 | 1.2424 | 1.44 | 1.2057 | 8.72 | 1.44 | 4.9216
1.083 | 2.616 | 0.1012 | 1.083 | 1.249 | 1.48 | 1.2114 | 8.74 | 1.48 | 4.9472
1.0852 | 2.619 | 0.0996 | 1.085 | 1.2556 | 1.52 | 1.2171 | 8.76 | 1.52 | 4.9728
1.0874 | 2.622 | 0.098 | 1.087 | 1.2622 | 1.56 | 1.2229 | 8.78 | 1.56 | 4.9984
1.0896 | 2.624 | 0.0964 | 1.09 | 1.2688 | 1.6 | 1.2286 | 8.8 | 1.6 | 5.024
1.0918 | 2.627 | 0.0948 | 1.092 | 1.2754 | 1.64 | 1.2343 | 8.82 | 1.64 | 5.0496
1.094 | 2.63 | 0.0932 | 1.094 | 1.282 | 1.68 | 1.24 | 8.84 | 1.68 | 5.0752
1.0962 | 2.633 | 0.0916 | 1.096 | 1.2886 | 1.72 | 1.2457 | 8.86 | 1.72 | 5.1008
1.0984 | 2.636 | 0.09 | 1.098 | 1.2952 | 1.76 | 1.2514 | 8.88 | 1.76 | 5.1264
1.1006 | 2.639 | 0.0884 | 1.101 | 1.3018 | 1.8 | 1.2571 | 8.9 | 1.8 | 5.152
1.1028 | 2.642 | 0.0868 | 1.103 | 1.3084 | 1.84 | 1.2629 | 8.92 | 1.84 | 5.1776
1.105 | 2.645 | 0.0852 | 1.105 | 1.315 | 1.88 | 1.2686 | 8.94 | 1.88 | 5.2032
1.1072 | 2.648 | 0.0836 | 1.107 | 1.3216 | 1.92 | 1.2743 | 8.96 | 1.92 | 5.2288
1.1094 | 2.651 | 0.082 | 1.109 | 1.3282 | 1.96 | 1.28 | 8.98 | 1.96 | 5.2544
1.1116 | 2.653 | 0.0804 | 1.112 | 1.3348 | 2 | 1.2857 | 9 | 2 | 5.28
1.1138 | 2.656 | 0.0788 | 1.114 | 1.3414 | 2.04 | 1.2914 | 9.02 | 2.04 | 5.3056
1.116 | 2.659 | 0.0772 | 1.116 | 1.348 | 2.08 | 1.2971 | 9.04 | 2.08 | 5.3312
1.1182 | 2.662 | 0.0756 | 1.118 | 1.3546 | 2.12 | 1.3029 | 9.06 | 2.12 | 5.3568
1.1204 | 2.665 | 0.074 | 1.12 | 1.3612 | 2.16 | 1.3086 | 9.08 | 2.16 | 5.3824
1.1226 | 2.668 | 0.0724 | 1.123 | 1.3678 | 2.2 | 1.3143 | 9.1 | 2.2 | 5.408
1.1248 | 2.671 | 0.0708 | 1.125 | 1.3744 | 2.24 | 1.32 | 9.12 | 2.24 | 5.4336
1.127 | 2.673 | 0.0692 | 1.127 | 1.381 | 2.28 | 1.3257 | 9.14 | 2.28 | 5.4592
1.1292 | 2.676 | 0.0676 | 1.129 | 1.3876 | 2.32 | 1.3314 | 9.16 | 2.32 | 5.4848
1.1314 | 2.679 | 0.066 | 1.131 | 1.3942 | 2.36 | 1.3371 | 9.18 | 2.36 | 5.5104
1.1336 | 2.682 | 0.0644 | 1.134 | 1.4008 | 2.4 | 1.3429 | 9.2 | 2.4 | 5.536
1.1358 | 2.685 | 0.0628 | 1.136 | 1.4074 | 2.44 | 1.3486 | 9.22 | 2.44 | 5.5616
1.138 | 2.688 | 0.0612 | 1.138 | 1.414 | 2.48 | 1.3543 | 9.24 | 2.48 | 5.5872
1.1402 | 2.69 | 0.0596 | 1.14 | 1.4206 | 2.52 | 1.36 | 9.26 | 2.52 | 5.6128
1.1424 | 2.693 | 0.058 | 1.142 | 1.4272 | 2.56 | 1.3657 | 9.28 | 2.56 | 5.6384
1.1446 | 2.696 | 0.0564 | 1.145 | 1.4338 | 2.6 | 1.3714 | 9.3 | 2.6 | 5.664
1.1468 | 2.699 | 0.0548 | 1.147 | 1.4404 | 2.64 | 1.3771 | 9.32 | 2.64 | 5.6896
1.149 | 2.701 | 0.0532 | 1.149 | 1.447 | 2.68 | 1.3829 | 9.34 | 2.68 | 5.7152
1.1512 | 2.704 | 0.0516 | 1.151 | 1.4536 | 2.72 | 1.3886 | 9.36 | 2.72 | 5.7408
1.1548 | 2.709 | 0.05 | 1.155 | 1.4644 | 2.76 | 1.3943 | 9.38 | 2.76 | 5.7664
1.1584 | 2.713 | 0.0484 | 1.158 | 1.4752 | 2.8 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | 5.792
1.1619 | 2.718 | 0.0468 | 1.162 | 1.4857 | 2.84 | 1.4057 | 9.42 | 2.84 | 5.8176
1.1655 | 2.722 | 0.0452 | 1.166 | 1.4965 | 2.88 | 1.4114 | 9.44 | 2.88 | 5.8432
1.1694 | 2.727 | 0.0436 | 1.169 | 1.5082 | 2.92 | 1.4171 | 9.46 | 2.92 | 5.8688
1.1733 | 2.732 | 0.042 | 1.173 | 1.5199 | 2.96 | 1.4229 | 9.48 | 2.96 | 5.8944
1.1771 | 2.737 | 0.0404 | 1.177 | 1.5313 | 3 | 1.4286 | 9.5 | 3 | 5.92
1.181 | 2.741 | 0.039 | 1.181 | 1.543 | 3.045 | 1.435 | 9.5225 | 3.045 | 5.9488
1.1847 | 2.746 | 0.037 | 1.185 | 1.5541 | 3.09 | 1.4414 | 9.545 | 3.09 | 5.9776
1.1884 | 2.75 | 0.035 | 1.188 | 1.5652 | 3.137 | 1.4481 | 9.5685 | 3.137 | 6.0077
1.192 | 2.755 | 0.033 | 1.192 | 1.576 | 3.184 | 1.4549 | 9.592 | 3.184 | 6.0378
1.1957 | 2.759 | 0.032 | 1.196 | 1.5871 | 3.231 | 1.4616 | 9.6155 | 3.231 | 6.0678
1.1994 | 2.764 | 0.031 | 1.199 | 1.5982 | 3.279 | 1.4684 | 9.6395 | 3.279 | 6.0986
1.2031 | 2.768 | 0.0302 | 1.203 | 1.6093 | 3.327 | 1.4753 | 9.6635 | 3.327 | 6.1293
1.2067 | 2.773 | 0.0298 | 1.207 | 1.6201 | 3.375 | 1.4821 | 9.6875 | 3.375 | 6.16
1.2104 | 2.777 | 0.0294 | 1.21 | 1.6312 | 3.424 | 1.4891 | 9.712 | 3.424 | 6.1914
1.2141 | 2.781 | 0.029 | 1.214 | 1.6423 | 3.473 | 1.4961 | 9.7365 | 3.473 | 6.2227
1.2178 | 2.786 | 0.0286 | 1.218 | 1.6534 | 3.522 | 1.5031 | 9.761 | 3.522 | 6.2541
1.2214 | 2.79 | 0.0282 | 1.221 | 1.6642 | 3.573 | 1.5104 | 9.7865 | 3.573 | 6.2867
1.2251 | 2.794 | 0.0278 | 1.225 | 1.6753 | 3.624 | 1.5177 | 9.812 | 3.624 | 6.3194
1.2288 | 2.799 | 0.0274 | 1.229 | 1.6864 | 3.675 | 1.525 | 9.8375 | 3.675 | 6.352
1.2325 | 2.803 | 0.027 | 1.232 | 1.6975 | 3.726 | 1.5323 | 9.863 | 3.726 | 6.3846
1.2361 | 2.807 | 0.0266 | 1.236 | 1.7083 | 3.777 | 1.5396 | 9.8885 | 3.777 | 6.4173
1.2398 | 2.812 | 0.0262 | 1.24 | 1.7194 | 3.828 | 1.5469 | 9.914 | 3.828 | 6.4499
1.2435 | 2.816 | 0.0258 | 1.243 | 1.7305 | 3.879 | 1.5541 | 9.9395 | 3.879 | 6.4826
1.2472 | 2.82 | 0.0254 | 1.247 | 1.7416 | 3.935 | 1.5621 | 9.9675 | 3.935 | 6.5184
1.2508 | 2.825 | 0.025 | 1.251 | 1.7524 | 3.981 | 1.5687 | 9.9905 | 3.981 | 6.5478
1.2545 | 2.829 | 0.0246 | 1.255 | 1.7635 | 4.027 | 1.5753 | 10.0135 | 4.027 | 6.5773
1.2582 | 2.833 | 0.0243 | 1.258 | 1.7746 | 4.0733 | 1.5819 | 10.0366 | 4.0733 | 6.6069
1.2619 | 2.837 | 0.024 | 1.262 | 1.7857 | 4.1196 | 1.5885 | 10.0598 | 4.1196 | 6.6365
1.2655 | 2.842 | 0.0237 | 1.266 | 1.7965 | 4.1659 | 1.5951 | 10.083 | 4.1659 | 6.6662
1.2692 | 2.846 | 0.0234 | 1.269 | 1.8076 | 4.2122 | 1.6017 | 10.1061 | 4.2122 | 6.6958
1.2729 | 2.85 | 0.0231 | 1.273 | 1.8187 | 4.2585 | 1.6084 | 10.1292 | 4.2585 | 6.7254
1.2766 | 2.854 | 0.0228 | 1.277 | 1.8298 | 4.3048 | 1.615 | 10.1524 | 4.3048 | 6.7551
1.2802 | 2.858 | 0.0225 | 1.28 | 1.8406 | 4.3511 | 1.6216 | 10.1755 | 4.3511 | 6.7847
1.2839 | 2.862 | 0.0222 | 1.284 | 1.8517 | 4.3974 | 1.6282 | 10.1987 | 4.3974 | 6.8143
1.2876 | 2.867 | 0.0219 | 1.288 | 1.8628 | 4.4437 | 1.6348 | 10.2218 | 4.4437 | 6.844
1.2913 | 2.871 | 0.0216 | 1.291 | 1.8739 | 4.49 | 1.6414 | 10.245 | 4.49 | 6.8736
1.2949 | 2.875 | 0.0213 | 1.295 | 1.8847 | 4.5363 | 1.648 | 10.2682 | 4.5363 | 6.9032
1.2986 | 2.879 | 0.021 | 1.299 | 1.8958 | 4.5826 | 1.6547 | 10.2913 | 4.5826 | 6.9329
1.3023 | 2.883 | 0.0207 | 1.302 | 1.9069 | 4.6289 | 1.6613 | 10.3144 | 4.6289 | 6.9625
1.306 | 2.887 | 0.0204 | 1.306 | 1.918 | 4.6752 | 1.6679 | 10.3376 | 4.6752 | 6.9921
1.3096 | 2.891 | 0.0201 | 1.31 | 1.9288 | 4.7215 | 1.6745 | 10.3607 | 4.7215 | 7.0218
1.3133 | 2.895 | 0.0198 | 1.313 | 1.9399 | 4.7678 | 1.6811 | 10.3839 | 4.7678 | 7.0514
1.317 | 2.899 | 0.0195 | 1.317 | 1.951 | 4.8141 | 1.6877 | 10.407 | 4.8141 | 7.081
1.3207 | 2.903 | 0.0192 | 1.321 | 1.9621 | 4.8604 | 1.6943 | 10.4302 | 4.8604 | 7.1107
1.3243 | 2.907 | 0.0189 | 1.324 | 1.9729 | 4.9067 | 1.701 | 10.4533 | 4.9067 | 7.1403
1.328 | 2.911 | 0.0186 | 1.328 | 1.984 | 4.953 | 1.7076 | 10.4765 | 4.953 | 7.1699
1.3317 | 2.915 | 0.0183 | 1.332 | 1.9951 | 5 | 1.7143 | 10.5 | 5 | 7.2
1.3354 | 2.919 | 0.018 | 1.335 | 2.0062 | 5.04 | 1.72 | 10.52 | 5.04 | 7.2256
1.339 | 2.923 | 0.0177 | 1.339 | 2.017 | 5.078 | 1.7254 | 10.539 | 5.078 | 7.2499
1.3427 | 2.927 | 0.0175 | 1.343 | 2.0281 | 5.116 | 1.7309 | 10.558 | 5.116 | 7.2742
1.3464 | 2.931 | 0.0173 | 1.346 | 2.0392 | 5.154 | 1.7363 | 10.577 | 5.154 | 7.2986
1.3501 | 2.935 | 0.0171 | 1.35 | 2.0503 | 5.192 | 1.7417 | 10.596 | 5.192 | 7.3229
1.3537 | 2.939 | 0.0169 | 1.354 | 2.0611 | 5.23 | 1.7471 | 10.615 | 5.23 | 7.3472
1.3574 | 2.943 | 0.0167 | 1.357 | 2.0722 | 5.268 | 1.7526 | 10.634 | 5.268 | 7.3715
1.3611 | 2.947 | 0.0165 | 1.361 | 2.0833 | 5.306 | 1.758 | 10.653 | 5.306 | 7.3958
1.3648 | 2.951 | 0.0163 | 1.365 | 2.0944 | 5.344 | 1.7634 | 10.672 | 5.344 | 7.4202
1.3684 | 2.955 | 0.0161 | 1.368 | 2.1052 | 5.382 | 1.7689 | 10.691 | 5.382 | 7.4445
1.3721 | 2.959 | 0.0159 | 1.372 | 2.1163 | 5.42 | 1.7743 | 10.71 | 5.42 | 7.4688
1.3758 | 2.963 | 0.0157 | 1.376 | 2.1274 | 5.458 | 1.7797 | 10.729 | 5.458 | 7.4931
1.3795 | 2.967 | 0.0156 | 1.379 | 2.1385 | 5.496 | 1.7851 | 10.748 | 5.496 | 7.5174
1.3831 | 2.97 | 0.0155 | 1.383 | 2.1493 | 5.534 | 1.7906 | 10.767 | 5.534 | 7.5418
1.3868 | 2.974 | 0.0154 | 1.387 | 2.1604 | 5.572 | 1.796 | 10.786 | 5.572 | 7.5661
1.3905 | 2.978 | 0.0153 | 1.39 | 2.1715 | 5.61 | 1.8014 | 10.805 | 5.61 | 7.5904
1.3942 | 2.982 | 0.0152 | 1.394 | 2.1826 | 5.648 | 1.8069 | 10.824 | 5.648 | 7.6147
1.3978 | 2.986 | 0.0151 | 1.398 | 2.1934 | 5.686 | 1.8123 | 10.843 | 5.686 | 7.639
1.4015 | 2.99 | 0.015 | 1.402 | 2.2045 | 5.724 | 1.8177 | 10.862 | 5.724 | 7.6634
1.4052 | 2.993 | 0.0149 | 1.405 | 2.2156 | 5.762 | 1.8231 | 10.881 | 5.762 | 7.6877
1.4089 | 2.997 | 0.0148 | 1.409 | 2.2267 | 5.8 | 1.8286 | 10.9 | 5.8 | 7.712
1.4125 | 3.001 | 0.0147 | 1.413 | 2.2375 | 5.838 | 1.834 | 10.919 | 5.838 | 7.7363
1.4162 | 3.005 | 0.0146 | 1.416 | 2.2486 | 5.876 | 1.8394 | 10.938 | 5.876 | 7.7606
1.4197 | 3.008 | 0.0145 | 1.42 | 2.2591 | 5.914 | 1.8449 | 10.957 | 5.914 | 7.785
1.4231 | 3.012 | 0.0144 | 1.423 | 2.2693 | 5.952 | 1.8503 | 10.976 | 5.952 | 7.8093
1.4266 | 3.015 | 0.0143 | 1.427 | 2.2798 | 5.99 | 1.8557 | 10.995 | 5.99 | 7.8336
1.43 | 3.019 | 0.0142 | 1.43 | 2.29 | 6.028 | 1.8611 | 11.014 | 6.028 | 7.8579
1.4343 | 3.023 | 0.0141 | 1.434 | 2.3029 | 6.066 | 1.8666 | 11.033 | 6.066 | 7.8822
1.4385 | 3.027 | 0.014 | 1.439 | 2.3155 | 6.105 | 1.8721 | 11.0525 | 6.105 | 7.9072
1.4428 | 3.032 | 0.0139 | 1.443 | 2.3284 | 6.144 | 1.8777 | 11.072 | 6.144 | 7.9322
1.447 | 3.036 | 0.0138 | 1.447 | 2.341 | 6.183 | 1.8833 | 11.0915 | 6.183 | 7.9571
1.4513 | 3.04 | 0.0137 | 1.451 | 2.3539 | 6.222 | 1.8889 | 11.111 | 6.222 | 7.9821
1.4555 | 3.044 | 0.0136 | 1.456 | 2.3665 | 6.261 | 1.8944 | 11.1305 | 6.261 | 8.007
1.4598 | 3.049 | 0.0135 | 1.46 | 2.3794 | 6.3 | 1.9 | 11.15 | 6.3 | 8.032
1.464 | 3.053 | 0.0134 | 1.464 | 2.392 | 6.339 | 1.9056 | 11.1695 | 6.339 | 8.057
1.4683 | 3.057 | 0.0133 | 1.468 | 2.4049 | 6.378 | 1.9111 | 11.189 | 6.378 | 8.0819
1.4725 | 3.061 | 0.0132 | 1.473 | 2.4175 | 6.417 | 1.9167 | 11.2085 | 6.417 | 8.1069
1.4768 | 3.065 | 0.0131 | 1.477 | 2.4304 | 6.456 | 1.9223 | 11.228 | 6.456 | 8.1318
1.481 | 3.07 | 0.013 | 1.481 | 2.443 | 6.495 | 1.9279 | 11.2475 | 6.495 | 8.1568
1.4853 | 3.074 | 0.0129 | 1.485 | 2.4559 | 6.534 | 1.9334 | 11.267 | 6.534 | 8.1818
1.4895 | 3.078 | 0.0128 | 1.49 | 2.4685 | 6.573 | 1.939 | 11.2865 | 6.573 | 8.2067
1.4938 | 3.082 | 0.0127 | 1.494 | 2.4814 | 6.612 | 1.9446 | 11.306 | 6.612 | 8.2317
1.498 | 3.086 | 0.0126 | 1.498 | 2.494 | 6.651 | 1.9501 | 11.3255 | 6.651 | 8.2566
1.5023 | 3.09 | 0.0125 | 1.502 | 2.5069 | 6.69 | 1.9557 | 11.345 | 6.69 | 8.2816
1.5065 | 3.094 | 0.0124 | 1.507 | 2.5195 | 6.729 | 1.9613 | 11.3645 | 6.729 | 8.3066
1.5108 | 3.099 | 0.0123 | 1.511 | 2.5324 | 6.768 | 1.9669 | 11.384 | 6.768 | 8.3315
1.515 | 3.103 | 0.0122 | 1.515 | 2.545 | 6.807 | 1.9724 | 11.4035 | 6.807 | 8.3565
1.5193 | 3.107 | 0.0121 | 1.519 | 2.5579 | 6.846 | 1.978 | 11.423 | 6.846 | 8.3814
1.5235 | 3.111 | 0.012 | 1.524 | 2.5705 | 6.885 | 1.9836 | 11.4425 | 6.885 | 8.4064
1.5278 | 3.115 | 0.0119 | 1.528 | 2.5834 | 6.924 | 1.9891 | 11.462 | 6.924 | 8.4314
1.532 | 3.119 | 0.0118 | 1.532 | 2.596 | 6.963 | 1.9947 | 11.4815 | 6.963 | 8.4563
1.5363 | 3.123 | 0.0117 | 1.536 | 2.6089 | 7 | 2 | 11.5 | 7 | 8.48
1.5405 | 3.127 | 0.0116 | 1.541 | 2.6215 | 7.04 | 2.0057 | 11.52 | 7.04 | 8.5056
1.5448 | 3.131 | 0.0115 | 1.545 | 2.6344 | 7.08 | 2.0114 | 11.54 | 7.08 | 8.5312
1.549 | 3.135 | 0.0114 | 1.549 | 2.647 | 7.115 | 2.0164 | 11.5575 | 7.115 | 8.5536
1.5533 | 3.139 | 0.0113 | 1.553 | 2.6599 | 7.15 | 2.0214 | 11.575 | 7.15 | 8.576
1.5575 | 3.143 | 0.0112 | 1.558 | 2.6725 | 7.185 | 2.0264 | 11.5925 | 7.185 | 8.5984
1.5618 | 3.147 | 0.0111 | 1.562 | 2.6854 | 7.22 | 2.0314 | 11.61 | 7.22 | 8.6208
1.566 | 3.151 | 0.011 | 1.566 | 2.698 | 7.255 | 2.0364 | 11.6275 | 7.255 | 8.6432
1.5703 | 3.155 | 0.0109 | 1.57 | 2.7109 | 7.29 | 2.0414 | 11.645 | 7.29 | 8.6656
1.5745 | 3.158 | 0.0108 | 1.575 | 2.7235 | 7.325 | 2.0464 | 11.6625 | 7.325 | 8.688
1.5788 | 3.162 | 0.0107 | 1.579 | 2.7364 | 7.36 | 2.0514 | 11.68 | 7.36 | 8.7104
1.583 | 3.166 | 0.0106 | 1.583 | 2.749 | 7.395 | 2.0564 | 11.6975 | 7.395 | 8.7328
1.5873 | 3.17 | 0.0105 | 1.587 | 2.7619 | 7.43 | 2.0614 | 11.715 | 7.43 | 8.7552
1.5915 | 3.174 | 0.0104 | 1.592 | 2.7745 | 7.465 | 2.0664 | 11.7325 | 7.465 | 8.7776
1.5958 | 3.178 | 0.0103 | 1.596 | 2.7874 | 7.5 | 2.0714 | 11.75 | 7.5 | 8.8
1.6 | 3.182 | 0.0102 | 1.6 | 2.8 | 7.535 | 2.0764 | 11.7675 | 7.535 | 8.8224
1.6043 | 3.186 | 0.0101 | 1.604 | 2.8129 | 7.57 | 2.0814 | 11.785 | 7.57 | 8.8448
1.6085 | 3.189 | 0.01 | 1.609 | 2.8255 | 7.605 | 2.0864 | 11.8025 | 7.605 | 8.8672
1.6128 | 3.193 | 0.0099 | 1.613 | 2.8384 | 7.64 | 2.0914 | 11.82 | 7.64 | 8.8896
1.617 | 3.197 | 0.0098 | 1.617 | 2.851 | 7.675 | 2.0964 | 11.8375 | 7.675 | 8.912
1.6213 | 3.201 | 0.0097 | 1.621 | 2.8639 | 7.71 | 2.1014 | 11.855 | 7.71 | 8.9344
1.6255 | 3.205 | 0.0096 | 1.626 | 2.8765 | 7.745 | 2.1064 | 11.8725 | 7.745 | 8.9568
1.6298 | 3.208 | 0.0095 | 1.63 | 2.8894 | 7.78 | 2.1114 | 11.89 | 7.78 | 8.9792
1.634 | 3.212 | 0.0094 | 1.634 | 2.902 | 7.815 | 2.1164 | 11.9075 | 7.815 | 9.0016
1.6383 | 3.216 | 0.0093 | 1.638 | 2.9149 | 7.85 | 2.1214 | 11.925 | 7.85 | 9.024
1.6425 | 3.22 | 0.0092 | 1.643 | 2.9275 | 7.885 | 2.1264 | 11.9425 | 7.885 | 9.0464
1.6468 | 3.224 | 0.0091 | 1.647 | 2.9404 | 7.92 | 2.1314 | 11.96 | 7.92 | 9.0688
1.651 | 3.227 | 0.009 | 1.651 | 2.953 | 7.955 | 2.1364 | 11.9775 | 7.955 | 9.0912
1.6553 | 3.231 | 0.0089 | 1.655 | 2.9659 | 7.99 | 2.1414 | 11.995 | 7.99 | 9.1136
1.6595 | 3.235 | 0.0088 | 1.66 | 2.9785 | 8.025 | 2.1464 | 12.0125 | 8.025 | 9.136
1.6638 | 3.238 | 0.0087 | 1.664 | 2.9914 | 8.06 | 2.1514 | 12.03 | 8.06 | 9.1584
1.668 | 3.242 | 0.0086 | 1.668 | 3.004 | 8.095 | 2.1564 | 12.0475 | 8.095 | 9.1808
1.6723 | 3.246 | 0.0085 | 1.672 | 3.0169 | 8.15 | 2.1643 | 12.075 | 8.15 | 9.216
1.6765 | 3.25 | 0.0084 | 1.677 | 3.0295 | 8.1913 | 2.1702 | 12.0956 | 8.1913 | 9.2424
1.6808 | 3.253 | 0.0083 | 1.681 | 3.0424 | 8.2326 | 2.1761 | 12.1163 | 8.2326 | 9.2689
1.685 | 3.257 | 0.0082 | 1.685 | 3.055 | 8.2739 | 2.182 | 12.1369 | 8.2739 | 9.2953
1.6893 | 3.26 | 0.0081 | 1.689 | 3.0679 | 8.3152 | 2.1879 | 12.1576 | 8.3152 | 9.3217
1.6935 | 3.264 | 0.008 | 1.694 | 3.0805 | 8.3565 | 2.1938 | 12.1783 | 8.3565 | 9.3482
1.6978 | 3.268 | 0.0079 | 1.698 | 3.0934 | 8.3978 | 2.1997 | 12.1989 | 8.3978 | 9.3746
1.702 | 3.271 | 0.0078 | 1.702 | 3.106 | 8.4391 | 2.2056 | 12.2195 | 8.4391 | 9.401
1.7093 | 3.278 | 0.0077 | 1.709 | 3.1279 | 8.4804 | 2.2115 | 12.2402 | 8.4804 | 9.4275
1.7165 | 3.284 | 0.0076 | 1.717 | 3.1495 | 8.5217 | 2.2174 | 12.2608 | 8.5217 | 9.4539
1.7238 | 3.29 | 0.0075 | 1.724 | 3.1714 | 8.563 | 2.2233 | 12.2815 | 8.563 | 9.4803
1.731 | 3.296 | 0.0074 | 1.731 | 3.193 | 8.6043 | 2.2292 | 12.3022 | 8.6043 | 9.5068
1.7383 | 3.302 | 0.0073 | 1.738 | 3.2149 | 8.6456 | 2.2351 | 12.3228 | 8.6456 | 9.5332
1.7455 | 3.308 | 0.0072 | 1.746 | 3.2365 | 8.6869 | 2.241 | 12.3435 | 8.6869 | 9.5596
1.7528 | 3.314 | 0.0071 | 1.753 | 3.2584 | 8.7282 | 2.2469 | 12.3641 | 8.7282 | 9.586
1.76 | 3.32 | 0.007 | 1.76 | 3.28 | 8.7695 | 2.2528 | 12.3848 | 8.7695 | 9.6125
1.7673 | 3.326 | 0.0069 | 1.767 | 3.3019 | 8.8108 | 2.2587 | 12.4054 | 8.8108 | 9.6389
1.7745 | 3.332 | 0.0068 | 1.775 | 3.3235 | 8.8521 | 2.2646 | 12.426 | 8.8521 | 9.6653
1.7818 | 3.338 | 0.0067 | 1.782 | 3.3454 | 8.8934 | 2.2705 | 12.4467 | 8.8934 | 9.6918
1.789 | 3.344 | 0.0066 | 1.789 | 3.367 | 8.9347 | 2.2764 | 12.4673 | 8.9347 | 9.7182
1.7963 | 3.35 | 0.0065 | 1.796 | 3.3889 | 8.976 | 2.2823 | 12.488 | 8.976 | 9.7446
1.8035 | 3.355 | 0.0064 | 1.804 | 3.4105 | 9.0173 | 2.2882 | 12.5086 | 9.0173 | 9.7711
1.8108 | 3.361 | 0.0063 | 1.811 | 3.4324 | 9.0586 | 2.2941 | 12.5293 | 9.0586 | 9.7975
1.818 | 3.367 | 0.0062 | 1.818 | 3.454 | 9.1 | 2.3 | 12.55 | 9.1 | 9.824
1.8253 | 3.373 | 0.0061 | 1.825 | 3.4759 | 9.1475 | 2.3068 | 12.5738 | 9.1475 | 9.8544
1.8325 | 3.379 | 0.006 | 1.833 | 3.4975 | 9.195 | 2.3136 | 12.5975 | 9.195 | 9.8848
1.8398 | 3.384 | 0.0059 | 1.84 | 3.5194 | 9.2425 | 2.3204 | 12.6212 | 9.2425 | 9.9152
1.847 | 3.39 | 0.0058 | 1.847 | 3.541 | 9.29 | 2.3271 | 12.645 | 9.29 | 9.9456
1.8543 | 3.396 | 0.0057 | 1.854 | 3.5629 | 9.3375 | 2.3339 | 12.6688 | 9.3375 | 9.976
1.8615 | 3.401 | 0.0056 | 1.862 | 3.5845 | 9.385 | 2.3407 | 12.6925 | 9.385 | 10.0064
1.8688 | 3.407 | 0.0055 | 1.869 | 3.6064 | 9.4325 | 2.3475 | 12.7163 | 9.4325 | 10.0368
1.876 | 3.413 | 0.0054 | 1.876 | 3.628 | 9.48 | 2.3543 | 12.74 | 9.48 | 10.0672
1.8833 | 3.418 | 0.0053 | 1.883 | 3.6499 | 9.5275 | 2.3611 | 12.7638 | 9.5275 | 10.0976
1.8905 | 3.424 | 0.0052 | 1.891 | 3.6715 | 9.575 | 2.3679 | 12.7875 | 9.575 | 10.128
1.8978 | 3.429 | 0.0051 | 1.898 | 3.6934 | 9.6225 | 2.3746 | 12.8113 | 9.6225 | 10.1584
1.905 | 3.435 | 0.005 | 1.905 | 3.715 | 9.67 | 2.3814 | 12.835 | 9.67 | 10.1888
1.9123 | 3.44 | 0.0049 | 1.912 | 3.7369 | 9.71 | 2.3871 | 12.855 | 9.71 | 10.2144
1.9195 | 3.446 | 0.0048 | 1.92 | 3.7585 | 9.75 | 2.3929 | 12.875 | 9.75 | 10.24
1.9268 | 3.451 | 0.0047 | 1.927 | 3.7804 | 9.79 | 2.3986 | 12.895 | 9.79 | 10.2656
1.934 | 3.457 | 0.0046 | 1.934 | 3.802 | 9.83 | 2.4043 | 12.915 | 9.83 | 10.2912
1.9413 | 3.462 | 0.0045 | 1.941 | 3.8239 | 9.87 | 2.41 | 12.935 | 9.87 | 10.3168
1.9485 | 3.468 | 0.0044 | 1.949 | 3.8455 | 9.91 | 2.4157 | 12.955 | 9.91 | 10.3424
1.9558 | 3.473 | 0.0043 | 1.956 | 3.8674 | 9.95 | 2.4214 | 12.975 | 9.95 | 10.368
1.963 | 3.478 | 0.0042 | 1.963 | 3.889 | 9.99 | 2.4271 | 12.995 | 9.99 | 10.3936
1.9714 | 3.485 | 0.0041 | 1.971 | 3.9142 | 10.03 | 2.4329 | 13.015 | 10.03 | 10.4192
1.9798 | 3.491 | 0.004 | 1.98 | 3.9394 | 10.07 | 2.4386 | 13.035 | 10.07 | 10.4448
1.9881 | 3.497 | 0.0039 | 1.988 | 3.9643 | 10.11 | 2.4443 | 13.055 | 10.11 | 10.4704
1.9965 | 3.503 | 0.0038 | 1.997 | 3.9895 | 10.15 | 2.45 | 13.075 | 10.15 | 10.496
2.0049 | 3.509 | 0.0037 | 2.005 | 4.0147 | 10.19 | 2.4557 | 13.095 | 10.19 | 10.5216
2.0133 | 3.515 | 0.0036 | 2.013 | 4.0399 | 10.2271 | 2.461 | 13.1136 | 10.2272 | 10.5454
2.0216 | 3.521 | 0.0035 | 2.022 | 4.0648 | 10.2643 | 2.4663 | 13.1321 | 10.2643 | 10.5692
2.03 | 3.527 | 0.0034 | 2.03 | 4.09 | 10.3015 | 2.4716 | 13.1507 | 10.3015 | 10.5929
2.0384 | 3.533 | 0.0033 | 2.038 | 4.1152 | 10.3386 | 2.4769 | 13.1693 | 10.3386 | 10.6167
2.0468 | 3.539 | 0.0032 | 2.047 | 4.1404 | 10.3758 | 2.4823 | 13.1879 | 10.3758 | 10.6405
2.0551 | 3.545 | 0.0031 | 2.055 | 4.1653 | 10.4129 | 2.4876 | 13.2065 | 10.4129 | 10.6643
2.0635 | 3.551 | 0.003 | 2.064 | 4.1905 | 10.45 | 2.4929 | 13.225 | 10.4501 | 10.688
2.0719 | 3.557 | 0.0029 | 2.072 | 4.2157 | 10.4872 | 2.4982 | 13.2436 | 10.4872 | 10.7118
2.0803 | 3.563 | 0.0028 | 2.08 | 4.2409 | 10.5244 | 2.5035 | 13.2622 | 10.5244 | 10.7356
2.0886 | 3.568 | 0.0027 | 2.089 | 4.2658 | 10.5615 | 2.5088 | 13.2808 | 10.5615 | 10.7594
2.097 | 3.574 | 0.0026 | 2.097 | 4.291 | 10.5986 | 2.5141 | 13.2993 | 10.5987 | 10.7831
2.1054 | 3.58 | 0.0025 | 2.105 | 4.3162 | 10.6358 | 2.5194 | 13.3179 | 10.6358 | 10.8069
2.1138 | 3.586 | 0.0024 | 2.114 | 4.3414 | 10.673 | 2.5247 | 13.3365 | 10.673 | 10.8307
2.1221 | 3.591 | 0.0023 | 2.122 | 4.3663 | 10.7101 | 2.53 | 13.3551 | 10.7101 | 10.8545
2.1305 | 3.597 | 0.0022 | 2.131 | 4.3915 | 10.7472 | 2.5353 | 13.3736 | 10.7473 | 10.8782
2.1389 | 3.603 | 0.0021 | 2.139 | 4.4167 | 10.7844 | 2.5406 | 13.3922 | 10.7844 | 10.902
2.1473 | 3.608 | 0.002 | 2.147 | 4.4419 | 10.8216 | 2.5459 | 13.4108 | 10.8216 | 10.9258
2.1556 | 3.614 | 0.0019 | 2.156 | 4.4668 | 10.8587 | 2.5512 | 13.4293 | 10.8587 | 10.9496
2.164 | 3.62 | 0.0018 | 2.164 | 4.492 | 10.8958 | 2.5565 | 13.4479 | 10.8959 | 10.9733
2.1724 | 3.625 | 0.0017 | 2.172 | 4.5172 | 10.933 | 2.5619 | 13.4665 | 10.933 | 10.9971
2.1808 | 3.631 | 0.0016 | 2.181 | 4.5424 | 10.9702 | 2.5672 | 13.4851 | 10.9702 | 11.0209
2.1891 | 3.637 | 0.0015 | 2.189 | 4.5673 | 11.0073 | 2.5725 | 13.5037 | 11.0073 | 11.0447
2.1975 | 3.642 | 0.0014 | 2.198 | 4.5925 | 11.0444 | 2.5778 | 13.5222 | 11.0445 | 11.0684
2.2059 | 3.648 | 0.0013 | 2.206 | 4.6177 | 11.0816 | 2.5831 | 13.5408 | 11.0816 | 11.0922
2.2143 | 3.653 | 0.0012 | 2.214 | 4.6429 | 11.1188 | 2.5884 | 13.5594 | 11.1188 | 11.116
2.2226 | 3.659 | 0.0011 | 2.223 | 4.6678 | 11.1559 | 2.5937 | 13.578 | 11.1559 | 11.1398
2.231 | 3.664 | 0.001 | 2.231 | 4.693 | 11.193 | 2.599 | 13.5965 | 11.1931 | 11.1636
2.2394 | 3.669 | 0.0009 | 2.239 | 4.7182 | 11.2302 | 2.6043 | 13.6151 | 11.2302 | 11.1873
2.2478 | 3.675 | 0.0008 | 2.248 | 4.7434 | 11.2674 | 2.6096 | 13.6337 | 11.2674 | 11.2111
2.2561 | 3.68 | 0.0007 | 2.256 | 4.7683 | 11.3045 | 2.6149 | 13.6523 | 11.3045 | 11.2349
2.2645 | 3.686 | 0.0006 | 2.265 | 4.7935 | 11.3416 | 2.6202 | 13.6708 | 11.3417 | 11.2587
2.2729 | 3.691 | 0.0005 | 2.273 | 4.8187 | 11.3788 | 2.6255 | 13.6894 | 11.3788 | 11.2824
2.2813 | 3.696 | 0 | 2.281 | 4.8439 | 11.416 | 2.6309 | 13.708 | 11.416 | 11.3062
2.2896 | 3.702 | 0 | 2.29 | 4.8688 | 11.4531 | 2.6362 | 13.7265 | 11.4531 | 11.33
2.298 | 3.707 | 0 | 2.298 | 4.894 | 11.4902 | 2.6415 | 13.7451 | 11.4903 | 11.3538
2.3064 | 3.712 | 0 | 2.306 | 4.9192 | 11.5274 | 2.6468 | 13.7637 | 11.5274 | 11.3775
2.3148 | 3.717 | 0 | 2.315 | 4.9444 | 11.5646 | 2.6521 | 13.7823 | 11.5646 | 11.4013
2.3231 | 3.723 | 0 | 2.323 | 4.9693 | 11.6017 | 2.6574 | 13.8009 | 11.6017 | 11.4251
2.3315 | 3.728 | 0 | 2.332 | 4.9945 | 11.6388 | 2.6627 | 13.8194 | 11.6389 | 11.4489
2.3399 | 3.733 | 0 | 2.34 | 5.0197 | 11.676 | 2.668 | 13.838 | 11.676 | 11.4726
2.3483 | 3.738 | 0 | 2.348 | 5.0449 | 11.7132 | 2.6733 | 13.8566 | 11.7132 | 11.4964
2.3566 | 3.743 | 0 | 2.357 | 5.0698 | 11.7503 | 2.6786 | 13.8751 | 11.7503 | 11.5202
2.365 | 3.749 | 0 | 2.365 | 5.095 | 11.7874 | 2.6839 | 13.8937 | 11.7875 | 11.544
2.3734 | 3.754 | 0 | 2.373 | 5.1202 | 11.8246 | 2.6892 | 13.9123 | 11.8246 | 11.5677
2.3818 | 3.759 | 0 | 2.382 | 5.1454 | 11.8618 | 2.6945 | 13.9309 | 11.8618 | 11.5915
2.3901 | 3.764 | 0 | 2.39 | 5.1703 | 11.8989 | 2.6998 | 13.9494 | 11.8989 | 11.6153
2.3985 | 3.769 | 0 | 2.399 | 5.1955 | 11.936 | 2.7051 | 13.968 | 11.9361 | 11.6391
2.4069 | 3.774 | 0 | 2.407 | 5.2207 | 11.9732 | 2.7105 | 13.9866 | 11.9732 | 11.6628
2.4153 | 3.779 | 0 | 2.415 | 5.2459 | 12.0104 | 2.7158 | 14.0052 | 12.0104 | 11.6866
2.4236 | 3.784 | 0 | 2.424 | 5.2708 | 12.0475 | 2.7211 | 14.0237 | 12.0475 | 11.7104
2.432 | 3.789 | 0 | 2.432 | 5.296 | 12.0846 | 2.7264 | 14.0423 | 12.0847 | 11.7342
2.4465 | 3.798 | 0 | 2.447 | 5.3395 | 12.1218 | 2.7317 | 14.0609 | 12.1218 | 11.758
2.461 | 3.806 | 0 | 2.461 | 5.383 | 12.159 | 2.737 | 14.0795 | 12.159 | 11.7817
2.4755 | 3.815 | 0 | 2.476 | 5.4265 | 12.1961 | 2.7423 | 14.0981 | 12.1961 | 11.8055
2.49 | 3.823 | 0 | 2.49 | 5.47 | 12.2332 | 2.7476 | 14.1166 | 12.2333 | 11.8293
2.5045 | 3.832 | 0 | 2.505 | 5.5135 | 12.27 | 2.7529 | 14.135 | 12.27 | 11.8528
2.519 | 3.84 | 0 | 2.519 | 5.557 | 12.312 | 2.7589 | 14.156 | 12.312 | 11.8797
2.5335 | 3.848 | 0 | 2.534 | 5.6005 | 12.354 | 2.7649 | 14.177 | 12.354 | 11.9066
2.548 | 3.857 | 0 | 2.548 | 5.644 | 12.396 | 2.7709 | 14.198 | 12.396 | 11.9334
2.5625 | 3.865 | 0 | 2.563 | 5.6875 | 12.438 | 2.7769 | 14.219 | 12.438 | 11.9603
2.577 | 3.873 | 0 | 2.577 | 5.731 | 12.48 | 2.7829 | 14.24 | 12.48 | 11.9872
2.5915 | 3.881 | 0 | 2.592 | 5.7745 | 12.522 | 2.7889 | 14.261 | 12.522 | 12.0141
2.606 | 3.889 | 0 | 2.606 | 5.818 | 12.564 | 2.7949 | 14.282 | 12.564 | 12.041
2.6205 | 3.897 | 0 | 2.621 | 5.8615 | 12.606 | 2.8009 | 14.303 | 12.606 | 12.0678
2.635 | 3.905 | 0 | 2.635 | 5.905 | 12.648 | 2.8069 | 14.324 | 12.648 | 12.0947
2.6495 | 3.913 | 0 | 2.65 | 5.9485 | 12.69 | 2.8129 | 14.345 | 12.69 | 12.1216
2.664 | 3.921 | 0 | 2.664 | 5.992 | 12.732 | 2.8189 | 14.366 | 12.732 | 12.1485
2.6785 | 3.929 | 0 | 2.679 | 6.0355 | 12.774 | 2.8249 | 14.387 | 12.774 | 12.1754
2.693 | 3.937 | 0 | 2.693 | 6.079 | 12.816 | 2.8309 | 14.408 | 12.816 | 12.2022
2.7075 | 3.945 | 0 | 2.708 | 6.1225 | 12.858 | 2.8369 | 14.429 | 12.858 | 12.2291
2.722 | 3.953 | 0 | 2.722 | 6.166 | 12.9 | 2.8429 | 14.45 | 12.9 | 12.256
2.7365 | 3.96 | 0 | 2.737 | 6.2095 | 12.942 | 2.8489 | 14.471 | 12.942 | 12.2829
2.751 | 3.968 | 0 | 2.751 | 6.253 | 12.984 | 2.8549 | 14.492 | 12.984 | 12.3098
2.7655 | 3.976 | 0 | 2.766 | 6.2965 | 13.026 | 2.8609 | 14.513 | 13.026 | 12.3366
2.78 | 3.983 | 0 | 2.78 | 6.34 | 13.068 | 2.8669 | 14.534 | 13.068 | 12.3635
2.7945 | 3.991 | 0 | 2.795 | 6.3835 | 13.11 | 2.8729 | 14.555 | 13.11 | 12.3904
2.809 | 3.998 | 0 | 2.809 | 6.427 | 13.152 | 2.8789 | 14.576 | 13.152 | 12.4173
2.8235 | 4.006 | 0 | 2.824 | 6.4705 | 13.194 | 2.8849 | 14.597 | 13.194 | 12.4442
2.838 | 4.013 | 0 | 2.838 | 6.514 | 13.236 | 2.8909 | 14.618 | 13.236 | 12.471
2.8525 | 4.02 | 0 | 2.853 | 6.5575 | 13.278 | 2.8969 | 14.639 | 13.278 | 12.4979
2.867 | 4.028 | 0 | 2.867 | 6.601 | 13.32 | 2.9029 | 14.66 | 13.32 | 12.5248
2.8815 | 4.035 | 0 | 2.882 | 6.6445 | 13.362 | 2.9089 | 14.681 | 13.362 | 12.5517
2.896 | 4.042 | 0 | 2.896 | 6.688 | 13.404 | 2.9149 | 14.702 | 13.404 | 12.5786
2.9105 | 4.05 | 0 | 2.911 | 6.7315 | 13.446 | 2.9209 | 14.723 | 13.446 | 12.6054
2.925 | 4.057 | 0 | 2.925 | 6.775 | 13.488 | 2.9269 | 14.744 | 13.488 | 12.6323
2.9395 | 4.064 | 0 | 2.94 | 6.8185 | 13.53 | 2.9329 | 14.765 | 13.53 | 12.6592
2.954 | 4.071 | 0 | 2.954 | 6.862 | 13.572 | 2.9389 | 14.786 | 13.572 | 12.6861
2.9685 | 4.078 | 0 | 2.969 | 6.9055 | 13.614 | 2.9449 | 14.807 | 13.614 | 12.713
2.983 | 4.085 | 0 | 2.983 | 6.949 | 13.656 | 2.9509 | 14.828 | 13.656 | 12.7398
2.9975 | 4.092 | 0 | 2.998 | 6.9925 | 13.698 | 2.9569 | 14.849 | 13.698 | 12.7667
3.012 | 4.099 | 0 | 3.012 | 7.036 | 13.74 | 2.9629 | 14.87 | 13.74 | 12.7936
3.0265 | 4.106 | 0 | 3.027 | 7.0795 | 13.7783 | 2.9683 | 14.8892 | 13.7783 | 12.8181
3.041 | 4.113 | 0 | 3.041 | 7.123 | 13.8166 | 2.9738 | 14.9083 | 13.8166 | 12.8426
3.0555 | 4.12 | 0 | 3.056 | 7.1665 | 13.8549 | 2.9793 | 14.9275 | 13.8549 | 12.8671
3.07 | 4.127 | 0 | 3.07 | 7.21 | 13.8932 | 2.9847 | 14.9466 | 13.8932 | 12.8916
3.0845 | 4.134 | 0 | 3.085 | 7.2535 | 13.9315 | 2.9902 | 14.9657 | 13.9315 | 12.9162
3.099 | 4.141 | 0 | 3.099 | 7.297 | 13.9698 | 2.9957 | 14.9849 | 13.9698 | 12.9407
3.1135 | 4.147 | 0 | 3.114 | 7.3405 | 14.0081 | 3.0012 | 15.004 | 14.0081 | 12.9652
3.128 | 4.154 | 0 | 3.128 | 7.384 | 14.0464 | 3.0066 | 15.0232 | 14.0464 | 12.9897
3.1425 | 4.161 | 0 | 3.143 | 7.4275 | 14.0847 | 3.0121 | 15.0423 | 14.0847 | 13.0142
3.157 | 4.168 | 0 | 3.157 | 7.471 | 14.123 | 3.0176 | 15.0615 | 14.123 | 13.0387
3.1715 | 4.174 | 0 | 3.172 | 7.5145 | 14.1613 | 3.023 | 15.0807 | 14.1613 | 13.0632
3.186 | 4.181 | 0 | 3.186 | 7.558 | 14.1996 | 3.0285 | 15.0998 | 14.1996 | 13.0877
3.2005 | 4.187 | 0 | 3.201 | 7.6015 | 14.2379 | 3.034 | 15.1189 | 14.2379 | 13.1123
3.215 | 4.194 | 0 | 3.215 | 7.645 | 14.2762 | 3.0395 | 15.1381 | 14.2762 | 13.1368
3.2295 | 4.201 | 0 | 3.23 | 7.6885 | 14.3145 | 3.0449 | 15.1573 | 14.3145 | 13.1613
3.244 | 4.207 | 0 | 3.244 | 7.732 | 14.3528 | 3.0504 | 15.1764 | 14.3528 | 13.1858
3.2585 | 4.213 | 0 | 3.259 | 7.7755 | 14.3911 | 3.0559 | 15.1956 | 14.3911 | 13.2103
3.273 | 4.22 | 0 | 3.273 | 7.819 | 14.4294 | 3.0613 | 15.2147 | 14.4294 | 13.2348
3.2875 | 4.226 | 0 | 3.288 | 7.8625 | 14.4677 | 3.0668 | 15.2339 | 14.4677 | 13.2593
3.302 | 4.233 | 0 | 3.302 | 7.906 | 14.506 | 3.0723 | 15.253 | 14.506 | 13.2838
3.3165 | 4.239 | 0 | 3.317 | 7.9495 | 14.5443 | 3.0778 | 15.2721 | 14.5443 | 13.3084
3.331 | 4.245 | 0 | 3.331 | 7.993 | 14.5826 | 3.0832 | 15.2913 | 14.5826 | 13.3329
3.3455 | 4.252 | 0 | 3.346 | 8.0365 | 14.6209 | 3.0887 | 15.3104 | 14.6209 | 13.3574
3.36 | 4.258 | 0 | 3.36 | 8.08 | 14.6592 | 3.0942 | 15.3296 | 14.6592 | 13.3819
3.39 | 4.271 | 0 | 3.39 | 8.17 | 14.6975 | 3.0996 | 15.3487 | 14.6975 | 13.4064
3.42 | 4.284 | 0 | 3.42 | 8.26 | 14.7358 | 3.1051 | 15.3679 | 14.7358 | 13.4309
3.45 | 4.296 | 0 | 3.45 | 8.35 | 14.7741 | 3.1106 | 15.3871 | 14.7741 | 13.4554
3.48 | 4.309 | 0 | 3.48 | 8.44 | 14.8124 | 3.1161 | 15.4062 | 14.8124 | 13.4799
3.51 | 4.321 | 0 | 3.51 | 8.53 | 14.85 | 3.1214 | 15.425 | 14.85 | 13.504
3.54 | 4.334 | 0 | 3.54 | 8.62 | 14.8875 | 3.1268 | 15.4437 | 14.8875 | 13.528
3.57 | 4.346 | 0 | 3.57 | 8.71 | 14.925 | 3.1321 | 15.4625 | 14.925 | 13.552
3.6 | 4.358 | 0 | 3.6 | 8.8 | 14.9625 | 3.1375 | 15.4812 | 14.9625 | 13.576
3.63 | 4.37 | 0 | 3.63 | 8.89 | 15 | 3.1429 | 15.5 | 15 | 13.6
3.66 | 4.382 | 0 | 3.66 | 8.98 | 15.0375 | 3.1482 | 15.5188 | 15.0375 | 13.624
3.69 | 4.394 | 0 | 3.69 | 9.07 | 15.075 | 3.1536 | 15.5375 | 15.075 | 13.648
3.72 | 4.406 | 0 | 3.72 | 9.16 | 15.1125 | 3.1589 | 15.5563 | 15.1125 | 13.672
3.75 | 4.417 | 0 | 3.75 | 9.25 | 15.15 | 3.1643 | 15.575 | 15.15 | 13.696
3.78 | 4.429 | 0 | 3.78 | 9.34 | 15.1875 | 3.1696 | 15.5938 | 15.1875 | 13.72
3.81 | 4.44 | 0 | 3.81 | 9.43 | 15.225 | 3.175 | 15.6125 | 15.225 | 13.744
3.84 | 4.452 | 0 | 3.84 | 9.52 | 15.2625 | 3.1804 | 15.6312 | 15.2625 | 13.768
3.87 | 4.463 | 0 | 3.87 | 9.61 | 15.3 | 3.1857 | 15.65 | 15.3 | 13.792
3.9 | 4.474 | 0 | 3.9 | 9.7 | 15.3375 | 3.1911 | 15.6687 | 15.3375 | 13.816
3.93 | 4.485 | 0 | 3.93 | 9.79 | 15.375 | 3.1964 | 15.6875 | 15.375 | 13.84
3.96 | 4.496 | 0 | 3.96 | 9.88 | 15.4125 | 3.2018 | 15.7063 | 15.4125 | 13.864
3.99 | 4.507 | 0 | 3.99 | 9.97 | 15.45 | 3.2071 | 15.725 | 15.45 | 13.888
4.02 | 4.518 | 0 | 4.02 | 10 | 15.4815 | 3.2116 | 15.7408 | 15.4815 | 13.9082
4.05 | 4.529 | 0 | 4.05 | 10 | 15.513 | 3.2161 | 15.7565 | 15.513 | 13.9283
4.08 | 4.54 | 0 | 4.08 | 10 | 15.5445 | 3.2206 | 15.7722 | 15.5445 | 13.9485
4.11 | 4.55 | 0 | 4.11 | 10 | 15.576 | 3.2251 | 15.788 | 15.576 | 13.9686
4.14 | 4.561 | 0 | 4.14 | 10 | 15.6075 | 3.2296 | 15.8038 | 15.6075 | 13.9888
4.17 | 4.571 | 0 | 4.17 | 10 | 15.639 | 3.2341 | 15.8195 | 15.639 | 14.009
4.2 | 4.582 | 0 | 4.2 | 10 | 15.6705 | 3.2386 | 15.8353 | 15.6705 | 14.0291
4.23 | 4.592 | 0 | 4.23 | 10 | 15.702 | 3.2431 | 15.851 | 15.702 | 14.0493
4.26 | 4.602 | 0 | 4.26 | 10 | 15.7335 | 3.2476 | 15.8667 | 15.7335 | 14.0694
4.29 | 4.612 | 0 | 4.29 | 10 | 15.765 | 3.2521 | 15.8825 | 15.765 | 14.0896
4.32 | 4.623 | 0 | 4.32 | 10 | 15.7965 | 3.2566 | 15.8983 | 15.7965 | 14.1098
4.35 | 4.633 | 0 | 4.35 | 10 | 15.828 | 3.2611 | 15.914 | 15.828 | 14.1299
4.38 | 4.643 | 0 | 4.38 | 10 | 15.8595 | 3.2656 | 15.9298 | 15.8595 | 14.1501
4.41 | 4.652 | 0 | 4.41 | 10 | 15.891 | 3.2701 | 15.9455 | 15.891 | 14.1702
4.44 | 4.662 | 0 | 4.44 | 10 | 15.9225 | 3.2746 | 15.9612 | 15.9225 | 14.1904
4.47 | 4.672 | 0 | 4.47 | 10 | 15.954 | 3.2791 | 15.977 | 15.954 | 14.2106
4.5 | 4.682 | 0 | 4.5 | 10 | 15.9855 | 3.2836 | 15.9928 | 15.9855 | 14.2307
4.53 | 4.691 | 0 | 4.53 | 10 | 16.017 | 3.2881 | 16.0085 | 16.017 | 14.2509
4.56 | 4.701 | 0 | 4.56 | 10 | 16.0485 | 3.2926 | 16.0243 | 16.0485 | 14.271
4.59 | 4.71 | 0 | 4.59 | 10 | 16.08 | 3.2971 | 16.04 | 16.08 | 14.2912
4.62 | 4.72 | 0 | 4.62 | 10 | 16.1115 | 3.3016 | 16.0557 | 16.1115 | 14.3114
4.65 | 4.729 | 0 | 4.65 | 10 | 16.143 | 3.3061 | 16.0715 | 16.143 | 14.3315
4.68 | 4.739 | 0 | 4.68 | 10 | 16.1745 | 3.3106 | 16.0872 | 16.1745 | 14.3517
4.71 | 4.748 | 0 | 4.71 | 10 | 16.206 | 3.3151 | 16.103 | 16.206 | 14.3718
4.74 | 4.757 | 0 | 4.74 | 10 | 16.2375 | 3.3196 | 16.1187 | 16.2375 | 14.392
4.77 | 4.766 | 0 | 4.77 | 10 | 16.269 | 3.3241 | 16.1345 | 16.269 | 14.4122
4.8 | 4.775 | 0 | 4.8 | 10 | 16.3005 | 3.3286 | 16.1502 | 16.3005 | 14.4323
4.83 | 4.784 | 0 | 4.83 | 10 | 16.332 | 3.3331 | 16.166 | 16.332 | 14.4525
4.86 | 4.793 | 0 | 4.86 | 10 | 16.3635 | 3.3376 | 16.1818 | 16.3635 | 14.4726
4.89 | 4.802 | 0 | 4.89 | 10 | 16.395 | 3.3421 | 16.1975 | 16.395 | 14.4928
4.92 | 4.811 | 0 | 4.92 | 10 | 16.4265 | 3.3466 | 16.2133 | 16.4265 | 14.513
4.95 | 4.82 | 0 | 4.95 | 10 | 16.458 | 3.3511 | 16.229 | 16.458 | 14.5331
4.98 | 4.829 | 0 | 4.98 | 10 | 16.49 | 3.3557 | 16.245 | 16.49 | 14.5536
5.01 | 4.837 | 0 | 5.01 | 10 | 16.5221 | 3.3603 | 16.261 | 16.5221 | 14.5741
5.04 | 4.846 | 0 | 5.04 | 10 | 16.5542 | 3.3649 | 16.2771 | 16.5542 | 14.5947
5.07 | 4.855 | 0 | 5.07 | 10 | 16.5863 | 3.3695 | 16.2932 | 16.5863 | 14.6152
5.1 | 4.863 | 0 | 5.1 | 10 | 16.6184 | 3.3741 | 16.3092 | 16.6184 | 14.6358
5.13 | 4.872 | 0 | 5.13 | 10 | 16.6505 | 3.3786 | 16.3253 | 16.6505 | 14.6563
5.16 | 4.88 | 0 | 5.16 | 10 | 16.6826 | 3.3832 | 16.3413 | 16.6826 | 14.6769
5.19 | 4.889 | 0 | 5.19 | 10 | 16.7147 | 3.3878 | 16.3574 | 16.7147 | 14.6974
5.22 | 4.897 | 0 | 5.22 | 10 | 16.7468 | 3.3924 | 16.3734 | 16.7468 | 14.718
5.25 | 4.905 | 0 | 5.25 | 10 | 16.7789 | 3.397 | 16.3895 | 16.7789 | 14.7385
5.28 | 4.914 | 0 | 5.28 | 10 | 16.811 | 3.4016 | 16.4055 | 16.811 | 14.759
5.31 | 4.922 | 0 | 5.31 | 10 | 16.8431 | 3.4062 | 16.4215 | 16.8431 | 14.7796
5.34 | 4.93 | 0 | 5.34 | 10 | 16.8752 | 3.4107 | 16.4376 | 16.8752 | 14.8001
5.37 | 4.938 | 0 | 5.37 | 10 | 16.9073 | 3.4153 | 16.4536 | 16.9073 | 14.8207
5.4 | 4.946 | 0 | 5.4 | 10 | 16.9394 | 3.4199 | 16.4697 | 16.9394 | 14.8412
5.465 | 4.964 | 0 | 5.465 | 10 | 16.9715 | 3.4245 | 16.4857 | 16.9715 | 14.8618
5.53 | 4.981 | 0 | 5.53 | 10 | 17.0036 | 3.4291 | 16.5018 | 17.0036 | 14.8823
5.595 | 4.998 | 0 | 5.595 | 10 | 17.0357 | 3.4337 | 16.5178 | 17.0357 | 14.9028
5.66 | 5.014 | 0 | 5.66 | 10 | 17.0678 | 3.4383 | 16.5339 | 17.0678 | 14.9234
5.725 | 5.031 | 0 | 5.725 | 10 | 17.0999 | 3.4428 | 16.55 | 17.0999 | 14.9439
5.79 | 5.047 | 0 | 5.79 | 10 | 17.132 | 3.4474 | 16.566 | 17.132 | 14.9645
5.855 | 5.064 | 0 | 5.855 | 10 | 17.1641 | 3.452 | 16.5821 | 17.1641 | 14.985
5.92 | 5.08 | 0 | 5.92 | 10 | 17.1962 | 3.4566 | 16.5981 | 17.1962 | 15.0056
5.985 | 5.095 | 0 | 5.985 | 10 | 17.2283 | 3.4612 | 16.6142 | 17.2283 | 15.0261
6.05 | 5.111 | 0 | 6.05 | 10 | 17.2604 | 3.4658 | 16.6302 | 17.2604 | 15.0467
6.115 | 5.127 | 0 | 6.115 | 10 | 17.2925 | 3.4704 | 16.6463 | 17.2925 | 15.0672
6.18 | 5.142 | 0 | 6.18 | 10 | 17.3246 | 3.4749 | 16.6623 | 17.3246 | 15.0877
6.245 | 5.157 | 0 | 6.245 | 10 | 17.3567 | 3.4795 | 16.6784 | 17.3567 | 15.1083
6.31 | 5.172 | 0 | 6.31 | 10 | 17.3888 | 3.4841 | 16.6944 | 17.3888 | 15.1288
6.375 | 5.187 | 0 | 6.375 | 10 | 17.4209 | 3.4887 | 16.7105 | 17.4209 | 15.1494
6.44 | 5.202 | 0 | 6.44 | 10 | 17.453 | 3.4933 | 16.7265 | 17.453 | 15.1699
6.505 | 5.216 | 0 | 6.505 | 10 | 17.4851 | 3.4979 | 16.7426 | 17.4851 | 15.1905
6.57 | 5.231 | 0 | 6.57 | 10 | 17.5172 | 3.5025 | 16.7586 | 17.5172 | 15.211
6.635 | 5.245 | 0 | 6.635 | 10 | 17.55 | 3.5071 | 16.775 | 17.55 | 15.232
6.7 | 5.259 | 0 | 6.7 | 10 | 17.5873 | 3.5125 | 16.7936 | 17.5873 | 15.2559
6.765 | 5.273 | 0 | 6.765 | 10 | 17.6246 | 3.5178 | 16.8123 | 17.6246 | 15.2797
6.83 | 5.287 | 0 | 6.83 | 10 | 17.6619 | 3.5231 | 16.831 | 17.6619 | 15.3036
6.895 | 5.301 | 0 | 6.895 | 10 | 17.6992 | 3.5285 | 16.8496 | 17.6992 | 15.3275
6.96 | 5.314 | 0 | 6.96 | 10 | 17.7365 | 3.5338 | 16.8682 | 17.7365 | 15.3514
7.025 | 5.328 | 0 | 7.025 | 10 | 17.7738 | 3.5391 | 16.8869 | 17.7738 | 15.3752
7.09 | 5.341 | 0 | 7.09 | 10 | 17.8111 | 3.5444 | 16.9055 | 17.8111 | 15.3991
7.155 | 5.354 | 0 | 7.155 | 10 | 17.8484 | 3.5498 | 16.9242 | 17.8484 | 15.423
7.22 | 5.368 | 0 | 7.22 | 10 | 17.8857 | 3.5551 | 16.9428 | 17.8857 | 15.4468
7.29 | 5.382 | 0 | 7.29 | 10 | 17.923 | 3.5604 | 16.9615 | 17.923 | 15.4707
7.36 | 5.395 | 0 | 7.36 | 10 | 17.9603 | 3.5658 | 16.9802 | 17.9603 | 15.4946
7.43 | 5.409 | 0 | 7.43 | 10 | 17.9976 | 3.5711 | 16.9988 | 17.9976 | 15.5185
7.5 | 5.423 | 0 | 7.5 | 10 | 18.0349 | 3.5764 | 17.0175 | 18.0349 | 15.5423
7.625 | 5.447 | 0 | 7.625 | 10 | 18.0722 | 3.5817 | 17.0361 | 18.0722 | 15.5662
7.75 | 5.47 | 0 | 7.75 | 10 | 18.1095 | 3.5871 | 17.0547 | 18.1095 | 15.5901
7.875 | 5.493 | 0 | 7.875 | 10 | 18.1468 | 3.5924 | 17.0734 | 18.1468 | 15.614
8 | 5.516 | 0 | 8 | 10 | 18.1841 | 3.5977 | 17.0921 | 18.1841 | 15.6378
8.125 | 5.539 | 0 | 8.125 | 10 | 18.2214 | 3.6031 | 17.1107 | 18.2214 | 15.6617
8.25 | 5.561 | 0 | 8.25 | 10 | 18.2587 | 3.6084 | 17.1294 | 18.2587 | 15.6856
8.375 | 5.583 | 0 | 8.375 | 10 | 18.296 | 3.6137 | 17.148 | 18.296 | 15.7094
8.5 | 5.604 | 0 | 8.5 | 10 | 18.3333 | 3.619 | 17.1667 | 18.3333 | 15.7333
8.625 | 5.625 | 0 | 8.625 | 10 | 18.3706 | 3.6244 | 17.1853 | 18.3706 | 15.7572
8.75 | 5.646 | 0 | 8.75 | 10 | 18.4079 | 3.6297 | 17.2039 | 18.4079 | 15.7811
8.875 | 5.667 | 0 | 8.875 | 10 | 18.4452 | 3.635 | 17.2226 | 18.4452 | 15.8049
9 | 5.687 | 0 | 9 | 10 | 18.4825 | 3.6404 | 17.2413 | 18.4825 | 15.8288
9.125 | 5.707 | 0 | 9.125 | 10 | 18.5198 | 3.6457 | 17.2599 | 18.5198 | 15.8527
9.25 | 5.727 | 0 | 9.25 | 10 | 18.5571 | 3.651 | 17.2785 | 18.5571 | 15.8765
9.375 | 5.746 | 0 | 9.375 | 10 | 18.5944 | 3.6563 | 17.2972 | 18.5944 | 15.9004
9.5 | 5.766 | 0 | 9.5 | 10 | 18.6317 | 3.6617 | 17.3158 | 18.6317 | 15.9243
9.625 | 5.785 | 0 | 9.625 | 10 | 18.669 | 3.667 | 17.3345 | 18.669 | 15.9482
9.75 | 5.803 | 0 | 9.75 | 10 | 18.7063 | 3.6723 | 17.3531 | 18.7063 | 15.972
9.875 | 5.822 | 0 | 9.875 | 10 | 18.7436 | 3.6777 | 17.3718 | 18.7436 | 15.9959
10 | 5.84 | 0 | 10 | 10 | 18.78 | 3.6829 | 17.39 | 18.78 | 16.0192
10.25 | 5.876 | 0 | 10 | 10 | 18.8164 | 3.6881 | 17.4082 | 18.8164 | 16.0425
10.5 | 5.911 | 0 | 10 | 10 | 18.8528 | 3.6933 | 17.4264 | 18.8528 | 16.0658
10.75 | 5.945 | 0 | 10 | 10 | 18.8892 | 3.6985 | 17.4446 | 18.8892 | 16.0891
11 | 5.978 | 0 | 10 | 10 | 18.9256 | 3.7037 | 17.4628 | 18.9256 | 16.1124
11.25 | 6.011 | 0 | 10 | 10 | 18.962 | 3.7089 | 17.481 | 18.962 | 16.1357
11.5 | 6.043 | 0 | 10 | 10 | 18.9984 | 3.7141 | 17.4992 | 18.9984 | 16.159
11.75 | 6.074 | 0 | 10 | 10 | 19.0348 | 3.7193 | 17.5174 | 19.0348 | 16.1823
12 | 6.104 | 0 | 10 | 10 | 19.0712 | 3.7245 | 17.5356 | 19.0712 | 16.2056
12.125 | 6.119 | 0 | 10 | 10 | 19.1076 | 3.7297 | 17.5538 | 19.1076 | 16.2289
12.25 | 6.134 | 0 | 10 | 10 | 19.144 | 3.7349 | 17.572 | 19.144 | 16.2522
12.375 | 6.149 | 0 | 10 | 10 | 19.1804 | 3.7401 | 17.5902 | 19.1804 | 16.2755
12.5 | 6.164 | 0 | 10 | 10 | 20.99 | 3.9986 | 18.495 | 20 | 17.4336